Formularz parametrów wymaganych, oferowanych i ocenianych

Część nr 1

Pełna nazwa  			…………………………………………………….

Producent/ Kraj		…………………………………………………….

Rok produkcji			…………………………………………………….

Dystrybutor-Wykonawca	…………………………………………………….

| L.P | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie parametru – wpisać TAK/NIE | Podać, opisać oferowany parametr, podać stronę w folderze |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry |
|  | Trójgłowicowa strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK. |  |  |
|  | Statyw podłogowy lub zawieszenie sufitowe. |  |  |
|  | Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów. |  |  |
|  | Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl – min. 2000 ml |  |  |
|  | Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi - min. 400 ml |  |  |
|  | Minimalne natężenie przepływu - max. 0,1 ml/s |  |  |
|  | Maksymalne natężenie przepływu - min. 10 ml/s |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów Ocena: ≥ 240 psi – 20pkt. < 240 psi– 0pkt. |  |  |
|  | Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. |  |  |
|  | System wykrywania pęcherzyka powietrza. |  |  |
|  | System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. |  |  |
|  | Podgrzewacze utrzymujące temperaturę kontrastu. Ocena: Aktywne – 20pkt. Pasywne (izolatory) – 0pkt. |  |  |
|  | Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą Ocena: Bluetooth lub inne połączenie bezprzewodowe – 20pkt. Połączenie kablowe – 0 pkt. |  |  |
|  | Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim. |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) –(podać maksymalną ilość programów). Ocena: ≥ 100 – 10pkt. < 100 – 0pkt. |  |  |
|  | Możliwych sekwencji (faz) w każdym programie (np. różna wielkość natężenia przepływu, przerwa, podawanie NaCl) Ocena: ≥ 40 – 30pkt. < 40 – 0pkt. |  |  |
|  | Automatyczne przełączenie kontrastu z pustego na pełen pojemnik. |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne: 230 V AC, 50 Hz |  |  |
|  | Oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego jest systemem, którego eksploatacja jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIE zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu) |  |  |
| Inne |
|  | Gwarancja i pełen serwis 24 miesiace - 1 pkt 36 miesiecy - 5 pkt 48 miesięcy - 10 pkt 60 miesiecy - 20 pkt |  |  |
|  | W cenie zakupu szkolenie dla personelu medycznego min. 3 dni jeden w chwili instalacji, dwa kolejne w ustalony terminie |  |  |
|  | Montaż, instalacja strzykawaki w Pracowni TK i intergracja strzykawki automatycznej z apratem TK w cenie zakupu |  |  |
|  | Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24 h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl. Do szacowania ilości materiałów należy przyjąć, iż Zamawiający wykona 25 badań/24h; 6 dni w tygodniu |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z bieżącej obsługi sprzętu będącego przedmiotem umowy. |  |  |

………………………….

Data i podpis Wykonawcy

Część nr 2

Pełna nazwa  			…………………………………………………….

Producent/ Kraj		…………………………………………………….

Rok produkcji			…………………………………………………….

Dystrybutor-Wykonawca	…………………………………………………….

| L.P | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie parametru – wpisać TAK/NIE | Podać, opisać oferowany parametr, podać stronę w folderze |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry |
|  | Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku MR do 3T. |  |  |
|  | Statyw podłogowy lub zawieszenie sufitowe. |  |  |
|  | Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl albo bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów lub też za pomocą jednorazowych wkładów lub strzykawkoampułek. |  |  |
|  | Minimalne natężenie przepływu - max. 0,1 ml/s |  |  |
|  | Maksymalne natężenie przepływu - min. 10 ml/s Ocena: 10 ml/sek - 0 pkt >10 ml/sek - 10 pkt |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów – min. 240 psi Ocena: > 240 psi – 10pkt. = 240 psi– 0pkt. |  |  |
|  | System wykrywania pęcherzyków powietrza w wężykach z sygnalizacją |  |  |
|  | Wstrzykiwacz wyposażony w dwa dotykowe panele sterujące – interfejs w języku polskim. |  |  |
|  | W przypadku oferty z podawaniem środka cieniującego bezpośrednio z orginalnych opakowań - automatyczne przełączenie kontrastu z pustego na pełen pojemnik, w przypadku stosowania wkładów jednorazowych do podawnia kontrastu lub ampułkostrzykawek - sygnalizacja braku kontrastu. |  |  |
|  | W przyapdku zasilania akumulatorowego gotowość do pracy min 12 godzin i wykonanie min 12 badań w ciągu 12 godzin (za pomocą załączonych akumulatorów) lub załączona stała ładowarka do akumulatorów |  |  |
|  | Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą – WLAN (strzykawka bezprzewodowa) inne bezprzewodowe lub połączeniu kablowe w tym światłowód, wszystkie kompatybilne z aparatem MR Pracowni MR WSS. Ocena: Bluetooth lub inne połączenie bezprzewodowe – 20pkt. Połączenie kablowe – 0 pkt. |  |  |
|  | Funkcja utrzymania drożności żyły z podawaniem soli fizjoligicznej w trakcie całego badani. |  |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) – min. 100. Ocena: > 100 – 10pkt. 100 – 0pkt. |  |  |
|  | W przypadku stosowania wkładów strzykawki min dwie objętości wkładów |  |  |
| Inne |
|  | Gwarancja i pełen serwis 24 miesiące - 1 pkt 36 miesięcy - 5 pkt 48 miesięcy - 10 pkt 60 miesięcy - 20 pkt |  |  |
|  | W cenie zakupu szkolenie dla personelu medycznego min. 3 dni jeden w chwili instalacji, dwa kolejne w ustalony terminie |  |  |
|  | Montaż, instalacja strzykawaki w Pracowni MR - w pomieszczeniu skanującym i intergracji strzykawki automatycznej za aparatem MR w cenie zakupu |  |  |
|  | Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12 h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl lub zastosowanie wkładów jednorazowych dla każdego pacjenta. Do szacowania ilości materiałów należy przyjąć, iż Zamawiający wykona 10 badań/24h; 5 dni w tygodniu |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z bieżącej obsługi sprzętu będącego przedmiotem umowy. |  |  |

………………………….

Data i podpis Wykonawcy

Część nr 3

Pełna nazwa  			…………………………………………………….

Producent/ Kraj		…………………………………………………….

Rok produkcji			…………………………………………………….

Dystrybutor-Wykonawca	…………………………………………………….

| L.P | Wymagane parametry techniczne | Spełnienie parametru – wpisać TAK/NIE | Podać, opisać oferowany parametr, podać stronę w folderze |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry KTG – Ciąża pojedyncza |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  | Zakres pomiarowy US (FHR) od max 50 do min. 210 bpm |  |  |
|  | Dokładność pomiaru US (FHR) 1 bpm |  |  |
|  | Drukarka termiczna |  |  |
|  | Współpraca z systemem monitorowania płodu Monako |  |  |
|  | Wózek pod aparat |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu wraz z możliwością wydruku wykresu aktywności ruchowej płodu |  |  |
|  | Wyświetlacz |  |  |
|  | Częstotliwość pracy ≤ 1.5 MHz |  |  |
|  | Głowica (przetwornik) Toco – 2 szt. (dla każdego aparatu) - wodoszczelna |  |  |
|  | Głowica (przetwornik) Cardio – 2 szt. (dla każdego aparatu) - wodoszczelna |  |  |
|  | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki |  |  |
|  | Alarm końca papieru |  |  |
|  | Alarm utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu – granice alarmów definiowalne przez użytkownika |  |  |
|  | Cyfrowa prezentacja wartości FHR i Toco |  |  |
|  | W zestawie elastyczne pasy do głowic oraz znacznik ruchów płodu dla pacjentki |  |  |
|  | Możliwość podłączenia funkcji telemetrii płodowej Ocena: TAK – 10 pkt NIE – 1 pkt |  |  |
|  | Monitorowanie ciąży pojedynczej |  |  |
| Inne |
|  | Gwarancja i pełen serwis 24 miesiące - 1 pkt 36 miesięcy - 5 pkt 48 miesięcy - 10 pkt 60 miesięcy - 20 pkt |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. |  |  |

………………………….

Data i podpis Wykonawcy