DZPZ/333/72/2021 Załącznik nr 3 do Zaproszenia

**FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH /OCENIANYCH**

Rejestrator EKG z kartami pamięci - 3 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………..

Rok Produkcji: ……………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Wymóg | Opis parametru oferowanego |
|  | Rejestrator holterowski EKG, kompatybilny z sieciowym systemem przesyłania badań Sentinel. Rejestratory z kartami pamięci do zapisu. | TAK |  |
|  | Detekcja impulsów stymulatora serca, czułość nominalna 2mV. | TAK |  |
|  | Wymienna pamięć typu flash. | TAK |  |
|  | Mała i kompaktowa obudowa o wymiarach zewnętrznych nie większych niż 100 x 60 x 20 mm | TAK |  |
|  | Zwarta i odporna obudowa na wnikanie wody i w standardzie wykonania IPX4 lub IP64. | TAK |  |
|  | Waga kompletnego i gotowego do pracy urządzenia poniżej 140g. | TAK |  |
|  | Wymienny przewód pacjenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie z pojedynczej baterii typu AAA. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji. | TAK |  |
|  | Podgląd wszystkich rejestrowanych kanałów EKG oraz detekcji impulsów stymulatora bezpośrednio na rejestratorze. | TAK |  |
|  | Programowanie nośnika danych danymi pacjenta i badania przy użyciu wbudowanej funkcji dyktafonu lub za pomocą aplikacji softwarowej (oprogramowania). | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika i komunikaty menu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Rejestracja w trybie 3 kanałów z 3 elektrod do 48 godzin | TAK |  |
|  | Rejestracja 2 kanałowa do 7 dni z 3 elektrod. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość min. 10 bitów. | TAK |  |
|  | W zestawie przewody pacjenta 3 elektrodowe 2 szt. dla każdego rejestratora. | TAK |  |

………..……………………………..

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy