DZPZ/333/13/2017 Załącznik nr 4 do Zaproszenia

**FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

Część 1: **Fotel/krzesło toaletowo-prysznicowe**

| **L.p.** | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany**  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Krzesło prysznicowo-toaletowe  | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana wysokość, nachylenie oparcia oraz pozycja siedziska | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 135kg | TAK |  |
|  | Krzesło z możliwością ustawienia w trzech pozycjach: siedzącej toaletowej, półleżącej prysznicowej oraz pielęgnacyjnej umożliwiającej łatwe zdjęcie/założenie odzieży i wymianę pieluchomajtek (uniesienie pacjenta do góry przy podarciu pod łopatkami i kolanami, umożliwiające dostęp do okolic pośladkowych). | TAK |  |
|  | Funkcje regulowane przy pomocy pilota przewodowego wyposażonego w uchwyt umożliwiający zawieszenie pilota na krześle  | TAK |  |
|  | Siedzisko, oparcie i poręcze wykonane z polipropylenu | TAK |  |
|  | Siedzisko z otworem toaletowym co pozwala na najazd na muszle toaletową | TAK |  |
|  | Poduszka pod kark z możliwością ustawienia na wysokości odpowiedniej do wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Poduszka do siedzenia poprawiająca komfort pacjenta oraz stanowiąca zabezpieczenie przed przyszczypnięciem genitaliów lub wiotkiej skóry | TAK |  |
|  | Krzesło wyposażone w pas bezpieczeństwa dla pacjenta | TAK |  |
|  | Oparcie krzesła wyposażone w kieszeń służącą do przechowywania drobnych przedmiotów, np. akcesoriów higienicznych | TAK |  |
|  | Oparcie krzesła wyposażone w uchwyty do prowadzenia krzesła zapewniające prawidłową pozycję opiekuna oraz uchwyty manewrowe umożliwiające ustawienie krzesła w wyznaczonym miejscu | TAK |  |
|  | Krzesło wyposażone w awaryjny system zatrzymywania i opuszczania  | TAK |  |
|  | Podpórka pod nogi, która automatycznie wysuwa się do przodu w momencie ustawiania fotela do pozycji półleżącej | TAK |  |
|  | Dźwiękowy sygnał ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Gniazdo akumulatora wbudowane w urządzenie uniemożliwiające zalanie  | TAK |  |
|  | Krzesło wyposażone w 2 akumulatory oraz ładowarkę co pozwala na ciągłą pracę urządzenia  | TAK |  |
|  | Możliwość późniejszego wyposażenia krzesła w akcesoria:- Uchwyt do basenu umieszczany pod siedziskiem- Basen- Poduszka pod plecy | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w cztery koła (każde z blokadą)  | TAK |  |
|  | Waga urządzenia: 65kg | TAK |  |
|  | Zakres podnoszenia siedziska: min. 520mm | TAK |  |
|  | Stopień ochrony: Krzesło – IP X4 Pilot – IP X7 | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary (długość i szerokość) w pozycji siedzącej (podstawowe): 880 x 645mm  | TAK |  |
|  | Prześwit pod podstawą jezdną: min. 30mm  | TAK |  |
|  | Poziom natężenia hałasu nie przekracza 58dB | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji.

 …………………………………..

 Podpis osoby uprawnionej do

 reprezentowania wykonawcy