DZPZ/333/35/2017 Załącznik nr 4 do Zaproszenia

**FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

Część 1: **Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 200 kg – poz. 1**

| **L.p.** | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac przeciwodleżynowy specjalistyczny, powietrzny zmiennociśnieniowy, przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii. | TAK |  |
| 2 | Materac kładziony bezpośrednio na łóżko bez potrzeby użycia materaca bazowego (piankowego). Materac wyposażony w 19 lub 20 pojedynczych poliuretanowych komór, które w zależności od potrzeb można wymienić. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja materaca umożliwia minimum 10 godzin pracy trybie transportowym (brak utraty powietrza w materacu). Komory powietrzne w części głowy statyczne stabilizujące głowę chorego. Pozostałe komory zmiennociśnieniowe/ statyczne z technologią wspomagającą wentylację skóry. | TAK |  |
| 4 | Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy lub zaworu. Przewód powietrzny posiada pokrywę zabezpieczającą na czas transportu. | TAK |  |
| 5 | Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, wyposażony w zamki błyskawiczne chronione przez klapy zabezpieczające przed przedostawaniem się nieczystości do wnętrza materaca. Pokrowiec przystosowany do prania w wysokich temperaturach i do chemicznej dezynfekcji. Dolna część pokrowca wzmocniona, o zwiększonej odporności na uszkodzenia, wyposażona w minimum 6 pasów umożliwiających przymocowanie materaca do ramy łóżka. Wymagany jest dodatkowy pokrowiec oraz dwie dodatkowe komory pasujące do materaca. | TAK |  |
| 6 | Pompa do materaca wyposażona w następujące funkcje: wybór trybu pracy, wybór długości i trwania cyklu, przełącznik masy ciała pacjenta, wyciszenie alarmu. Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca, zmiennociśnieniowy, statyczny, maksymalne wypełnienie komór max 30min. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia. Pompa wyposażona w alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego ciśnienia w materacu, usterki. Pompa materaca wyposażona w filtr powietrza, przyciski membranowe oraz uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka. Zasilenie 230V, ochrona pompy przed zalaniem. Długość przewodu zasilającego minimum 400cm. | TAK |  |
| 7 | Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną 200 kg+/- 10kg, nie dopuszcza się o niższych parametrach. | TAK |  |
| 8 | Wymiary materaca długość 1950mm - 2000mm, szerokość 850mm - 900mm, wysokość materaca 200mm - 210mm. | TAK |  |
| 9 | **Gwarancja** na materac przeciwodleżynowy i pompę do materaca minimum **24 miesiące**. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej. Szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz konserwacji materaca i pompy do materaca. | TAK |  |

Część 1: **Materac p/odleżynowy dla pacjentów o maksymalnej wadze do 150 kg – poz. 2**

| **L.p.** | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac przeciwodleżynowy specjalistyczny, powietrzny, zmiennociśnieniowy, przeznaczony dla pacjentów z odleżynami wszystkich kategorii, wyposażony w pokrowiec. | TAK |  |
| 2 | Materac wyposażony w co najmniej 17 pojedynczych poliuretanowych komór, które w zależności od potrzeby można wymienić. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja materaca umożliwia minimum 5 godzin pracy trybie transportowym (brak utraty powietrza w materacu). Wyraźnie oznakowany zawór CPR umieszczony od strony głowy pacjenta w formie taśmy lub zaworu. Przewód powietrzny posiada pokrywę zabezpieczającą na czas transportu. | TAK |  |
| 4 | Pokrowiec materaca nieprzepuszczający płynów, wyposażony w zamki błyskawiczne chroniony przez klapy zabezpieczające przed przedostawaniem się nieczystości do wnętrza materaca. Dolna część pokrowca wzmocniona w celu ochrony przed uszkodzeniem, wyposażona w pasy stabilizujące. Pokrowiec przystosowany do prania w wysokiej temperaturze, z możliwością chemicznej dezynfekcji. | TAK |  |
| 5 | Pompa do materaca wyposażona w następujące funkcje: wybór trybu pracy, wybór długości i trwania cyklu, funkcja wyboru wartości ciśnienia w materacu, wyciszenie alarmu. Możliwość wyboru jednego z trzech trybów pracy materaca , zmiennociśnieniowy, statyczny, maksymalne wypełnienie komór do 30 min. Po wyłączeniu trybu materac wraca do poprzedniego ustawienia. Pompa posiada alarm wizualny i dźwiękowy minimum dla niskiego ciśnienia w materacu. | TAK |  |
| 6 | Pompa materaca wyposażona w filtr powietrza, przyciski membranowe oraz uchwyty umożliwiające powieszenie jej na ramie łóżka. Zasilenie 230V, ochrona pompy przed zalaniem. Długość przewodu zasilającego minimum 350cm. | TAK |  |
| 7 | Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną 150 kg nie dopuszcza się o niższych parametrach  Wymiary materaca długość 1950mm – 2000mm, szerokość 850mm - 900mm, wysokość komór 13cm +/- 1cm. | TAK |  |
| 8 | **Gwarancja** na materac przeciwodleżynowy i pompę do materaca minimum **24 miesiące**.  Wymagany jest dodatkowy pokrowiec oraz dwie dodatkowe komory pasujące do materaca.  Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej .  Szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz konserwacji materaca i pompy do materaca. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji.

…………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy

Część 2: **Pozostały sprzęt p/odleżynowy – poz. 1-8**

| **L.p.** | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Podkładka p/odleżynowa z wiskoelastomeru pod głowę typu podkowa- dla noworodków.**  Z wycięciem na rurkę intubacyjną. Do zastosowania również do ułożenia pacjenta na brzuchu oraz na boku. Hipoalergiczna. Podkładka nie zawiera latexu, silikonu i plastyfikatorów. Odporna na odkształcanie. Wymiary 8,3cm zew.x3,8cm wew. x2(wysokość)cm+/- 0,2mm. Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości i przystosowana do dezynfekcji.  **Gwarancja 12 miesięcy.** | TAK |  |
| 2 | **Pozycjonująca podkładka p/odleżynowa z wiskoelastomeru** o wymiarach 35,5x11,4x5cm +/-2 mm. Hipoalergiczna. Podkłada nie zawiera latexu, silikonu i plastyfikatorów. Odporna na odkształcanie. Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości i przystosowana do dezynfekcji.  **Gwarancja 12 miesięcy.** | TAK |  |
| 3 | **Podkładka przeciwodleżynowa z wiskoelastomeru, osłaniająca pod pięty.**  Hipoalergiczna. Podkładka nie zawierają latexu, silikonu i plastyfikatorów. Odporna na odkształcanie. Powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości i przystosowana do dezynfekcji. Zapinana przy pomocy rzepów. Stosowana w celu ochrony pięt z możliwością zastosowania na łokcie, do stosowania w ułożeniu pacjenta na plecach i na boku.  Wymiary 32x20x1.3cm  **Gwarancja 12 miesięcy.** | TAK |  |
| 4 | **Podkład do bezpiecznego przemieszczania pacjenta z ograniczoną ruchomością lub jej brakiem - łatwoślizg.**  Wykonany z wysoko wytrzymałej tkaniny, o wysokich właściwościach ślizgowych oraz niskich właściwościach tarcia, odporny na rozdarcie i rozciąganie. Materiał odporny na dezynfekcję. Możliwość prania, temperatura prania do 95 stopni, suszenie do 110 stopni. Po pierwszym praniu max. redukcja wymiarów podkładu 5%.  Obciążenie maksymalne 150 kg.  Wymiary 90 x 160 +/- 20 cm.  Szkolenie personelu z użycia łatwoślizgu.  **Gwarancja 24 miesiące.** | TAK |  |
| 5 | **Półwałek rehabilitacyjny (poz. 5, 6 7).**  Półwałek wypełniony pianką poliuretanową, pokryty wodoodpornym pokrowcem umożliwiającym dezynfekcję i łatwe utrzymanie czystości, zapinanym na zamek.  Półwałek (dł. x szer. x wys.) 60x20x10 - szt.19  Półwałek (dł. x szer. x wys.) 60x30x15 - szt. 2  Półwałek (dł. x szer. x wys.) 60x15x10 - szt. 9  **Gwarancja 12 miesięcy.** | TAK |  |
| 6 | **Klin do pozycjonowania pacjentów**  Wykonany z pianki poliuretanowej, zabezpieczony wodoodpornym, paroprzepuszczalnym pokrowcem, przystosowanym do czyszczenia powierzchniowego środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi. Pokrowiec zapinany na zamek, z możliwością prania, temperatura prania do 95 stopni.  Wymiary: 70x26x15/5cm +/- 3 cm.  **Gwarancja 12 miesięcy** | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z  w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji.

…………………………………..

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy