Formularz parametrów oferowanych i ocenianych

PAKIET NR 6

Monitor funkcji życiowych (przeznaczony dla noworodków)  - 13 sztuk

Model: ………..

Producent: ……..

Rok Produkcji: …….

Urządzenie fabrycznie nowe

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora. Monitor przeznaczony dla dorosłych i noworodków. |  |  |
|  | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 19” (obraz o rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli), do prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor, obudowa wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie. - (dopuszcza się możliwość zaoferowania kardiomonitora przygotowanego do monitorowania parametrów życiowych noworodków wyposażony w czytelny, dotykowy ekran LCD o przekątnej 15 cali o rozdzielczości 1024x768 pikseli, pozwalający zaprezentować w sposób logiczny 13 krzywych dynamicznych oraz oferujący znacznie dłuższy czas pracy na zasilaniu akumulatorowym – 2 godziny (z możliwością rozbudowy do 4 godzin)) - (dopuszcza się możliwość zaoferowania monitorów funkcji życiowych z ekranem LCD TFT o przekątnej 15” (obraz o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli), do prezentacji 8 krzywych jednocześnie, przy jednoczesnej niższej niż wymagana masie poniżej 6 kg.) |  |  |
|  | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 zestawy granic alarmowych. |  |  |
|  | Kardiomonitor pracujący w sieci wraz z pozostałymi kardiomonitorami pozwalającej na podgląd ekranu innego dowolnego kardiomonitora pracującego w sieci przewodowej, sieć bezprzewodowa może być dodatkowym rozwiązaniem, natomiast bazowym parametrem jest praca w sieci przewodowej. |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. |  |  |
|  | Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 7 kg. |  |  |
|  | MODUŁ EKG/ST/Arytm /Resp Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG Pomiar EKG. Jednoczesna prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod. Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii. Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min. (dopuszcza się 40-240 ud./min.) W komplecie kabel EKG 3-żyłowy. - (dopuszcza możliwość zaoferowania monitorów funkcji życiowych z możliwością wybrania 3 prędkości dla fali EKG 12,5;25;50mm/s oraz prezentacją 1 z 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3-żyłowego i 7 odprowadzeń EKG z kabla 5-żyłowego) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. Prezentacja krzywej oddechu. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-45s. - (dopuszcza się 10 - 40 sekund) |  |  |
|  | MODUŁ saturacji Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie kabel główny i czujnik Y na palec noworodka oraz dwa czujniki jednorazowe. |  |  |
|  | MODUŁ ciśnienia nieinwazyjnego Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min W komplecie przewód interfejsowy i 5 rozmiary mankietów dla noworodków. - (dopuszcza się możliwość monitorów funkcji życiowych z pomiarem ręcznym i automatycznym ciśnienia nieinwazyjnego w zakresie od 1 do 120minut oraz pomiarem rytmu serca w zakresie od 40 do 300ud/min.) |  |  |
|  | MODUŁ temperatury. Dwa tory pomiarowy temperatury. W komplecie powierzchniowy i rektalny czujnik temperatury. |  |  |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. |  |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie parametrów medycznych i technicznych. |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s. Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive - (dopuszcza się możliwość zaoferowania monitorów funkcji życiowych bez możliwości przenoszenia danych pacjenta przez port USB) |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim. |  |  |
|  | Mocowanie kardiomonitora do ściany lub półki |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru inCO2 i etCO2 w strumieniu bocznym w każdym monitorze. Także możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal , data, godzina, alarmy, dane personalne pacjenta, etc oraz nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca. - (dopuszcza się możliwość zaoferowania monitorów funkcji życiowych możliwość rozbudowy o rejestrator termiczny z możliwością wydruku do 4 fal w tym pomiaru rzutu serca metodą termodylucji.) - (dopuszcza się możliwość zaoferowania monitorów funkcji życiowych z możliwością rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: 3 fale, data, godzina, alarmy, dane personalne pacjenta, z możliwością bezpośredniego podłączenia standardowej drukarki laserowej, z możliwością rozbudowy o pomiar rzutu serca metodą termodylucji) |  |  |
|  | Warunki serwisu |
|  | Wymagana gwarancja – 48 miesięcy, 60 miesięcy (parametr oceniany – 48 miesięcy 1 punkt 60 miesięcy 10 punktów) - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia |  |  |

Centrala monitorująca – 2 sztuki

Model: ………..

Producent: ……..

Rok Produkcji: …….

Urządzenie fabrycznie nowe

| Lp | Opis parametru | Spełnienie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca 12 monitorów opisanych w załączniku 1 (podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) |  |  |
|  | płaski ekrany kolorowy minimum 19" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją ekranu , obsługa przez ekran dotykowy |  |  |
|  | ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 |  |  |
|  | ilość wyświetlanych jednocześnie parametrów numerycznych z jednego monitora stacjonarnego minimum 3 |  |  |
|  | możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego) |  |  |
|  | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z rozdzielczością nie gorszą niż 10s - (dopuszcza możliwość zaoferowania central monitorujących z wyświetlaniem trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów z 240 godzin dla rozdzielczości 15s.) |  |  |
|  | możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz wybranych alarmów |  |  |
|  | alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek |  |  |
|  | konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie tylko EKG) |  |  |
|  | wprowadzanie danych pacjenta, (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w monitorze obserwacyjnym) |  |  |
|  | drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej |  |  |
|  | możliwość przeglądania pełnego archiwum danych tzw. "full disclosure" co najmniej z 96 godzin |  |  |
|  | Warunki serwisu |
|  | Wymagana gwarancja – 48 miesięcy, 60 miesięcy (parametr oceniany – 48 miesięcy 1 punkt 60 miesięcy 10 punktów) - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia |  |  |

Data i podpis:  ……………………………