## Arkusz1
| DZPZ/333/41UEPN/2021 | FORULARZ CENOWY | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, wraz z odniesieniem się do wszytskich wymaganych parametrów | Nazwa handlowa, producent, numer katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
część nr 17
1 | Cewnik balonowy do zapobiegania i leczenia restenozy: - balon uwalniający lek powlekany lekiem syrolimus - technologia powlekania NANOLUTE zapewnia mniejszą utratę leku w czasie wprowadzanie i zwiększoną dostępność biologiczną leku, szybsze wchłanianie leku w tkance. - utrata nie więcej niż 10% leku podczas implantacji - dawka leku co najmniej 180 µg na balonie o rozmiarze 3.00 x 15 mm (1.27 µg/mm²) - budowa nośnika oparta o fosfolipidy - profil końcówki nie większy niż 0.016” - ciśnienie nominalne nie większe niż 6 Bar - ciśnienie maksymalne nie mniejsze niż 16 Bar - balon wykonany z poliamidu - proksymalna średnica szaftu nie większa niż 1,7 F - dystalna średnica szaftu nie większa niż 2,5 F - średnica balonu co najmniej od 1,50 mm do 4,00 mm, - długość balonu co najmniej od 10 mm do 40 mm |  |  | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
część nr 31
1 | STENTY NACZYNIOWE a) STENT OBWODOWY SAMOROZPRĘŻALNY samorozprężalny, dostosowany do naczyń szyjnych wykonany ze stopu stali z kobaltem, System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, Długość cewnika dostawczego 135cm Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F Stent z możliwością ponownego złożenia – całkowicie repozycjonowalny Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. b) Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, Średnice: 2-23mm, długości: 20-139mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. |  |  | szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | STENT ROZPRĘŻALNY NA BALONIE a) Stent wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym Stent wykonany ze stopu stali 316L Zamontowany fabrycznie na balonie w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie podczas manipulacji Cewnik balonowy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, Długość cewnika 75 oraz 135cm Cewnik balonowy wysokociśnieniowy, RBP 12atm Stent o dużej elastyczności i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, Stent o dużej statycznej sile radialnej Stent o małej skracalności < 2% Zacieśnianie światła stentu po usunięciu balonu (recoil) < 2% Długości stentu 17/25/27/37/57mm, średnice 5/6/7/8/9/10 mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. b) stent nerkow rozprężany na balonie - wycinany laserowo w kształt tabularnej siatki, zamontowany na cewniku balonowym Stent wykonany ze stopu stali 316L dodatkowe przęsła w bliższej 1/3 długości-większa siła radialna w odcinku ostialnym rozmiary stentu :4/5/6/7mm,długość : 14,15,18,19mm kompatybilny z koszulką 5F i 6F ,prowadnikiem:0,014’’oraz0,018’’ cewnik dostawczy w systemie monoroil, długość-90 i 150cm skracanie stentu w trakcie inplantacji ̀<6% dobra widoczność i giętkość w trakcie dostarczania |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | CEWNIKI NACZYNIOWE prowadzący zbrojony drutem stalowym. cewnik o średnicach 6/7/8F i dużym świetle wewnętrznym: 6F - 0,070”, 7F - 0,081”, 8F - 0,091”, długości 55 i 90cm wewnętrzne światło z PTFE,miękki atraumatyczny koniec, 19 kształtów interwencyjnych. |  |  | szt | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | PROWADNIKI NACZYNIOWE prowadnik diagnostyczny teflonowy prowadnik stalowy, pokryty PTFE średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038 długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem różne końcówki |  |  | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | PROWADNIKI NACZYNIOWE prowadniki do PTA 0,018 średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm, kształtowalny koniec o długości 2cm, dystalną część miękka na długości 8 oraz 12cm, |  |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm, powłoka polimerowa z domieszką wolframu, średnia 0.014”, długość 182 i 300 cm, kształtowana końcówka, prosta i zagięta, dystalna część miękka długosci 8 i 11 cm, stalowy rdzeń pokryty PTFE w cześci proksymalnej |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Prowadnik 0.014” o długości 185 cm, 300 cm, końcówka prosta )kształtowalan), lub zagięta, zwężający się nitynolowy rdzeń, dystalna końcówka radiocianiująca, całośc pokryta nitynolem i pokrycie hydrofilne poza końcówka |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik balonowy do tętnic podudzia kompatybilny z prowadnikiem 0.018”, długość balonu 10-220mm, średnica 2-10 mm, RPB 14atm, dostępna wersja OTW i RX, crossing profile 0,020, pokrycie hydrofilne |  |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Cewnik z balonem do tętnic podudzia kompatybilne z prowadnikiem 0,014”, średnice balon 1,5-4 mm, (co 0,5 mm), długość balonu 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220 mm, długość cewnika 90, 150 cm, kompatybilna koszulka 4F, profil wejścia końcówki 0,017, RBP 12-14 atm, system OTW i RX dla wszystkich rozmiarów, balon pokryty substancja hydrofilną, cewnik nieporywany, |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej cewnik w systemie RX, długosci 80-150cm, kompatybilny z prowadnikiem 0.014 i 0.018”, średnica balonu od 1,5 do 7 mm ( co 0.5 mm) i 8 mm, długości balonu 10,15,20,30,40,60 mm, kompatybilne z koszulką 4 i 5F, ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Stent samorozprężalny obwodowy wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby o dużej sile radialnej i dużej elastyczności Średnice stentu: 5 -10 mm • Długości stentu: 20 – 200 mm • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” • Kompatybilny z koszulką wprowadzającą max. do 6F dla wszystkich rozmiarów • Markery na końcach – minimum 4 na każdym końcu • Marker na koszulce • Dwie długości systemu wprowadzającego, poniżej i powyżej 100 cm. Zamawiajacy dopuszcza możliwość zaoferowania stentu o parametrach: średnice 5-8mm, długości 20-150mm. |  |  | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | Stent samorozprężalny obwodowy wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby o dużej sile radialnej i dużej elastyczności Średnice stentu: 5 - 14 mm • Długości stentu: 20 – 120 mm • Dwie długości systemu wprowadzającego • Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” • Kompatybilny z koszulką wprowadzającą max. do 6F dla wszystkich rozmiarów • Markery na końcach - minimum 4 na każdy końcu • Marker na koszulce Dwie długości systemu wprowadzającego, poniżej i powyżej 100 cm |  |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | Prowadnik hydrofilny Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną Zakończenie proste lub zagięte 45O Średnice: 0.018”, 0.035”, 0.038” Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm Różne rodzaje sztywności prowadnika |  |  | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Mikrocewnik Profil mikrocewnika 2,4F i 2,8F Długości mikrocewnika 105, 130, 155 cm Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan Dostępne wersje z dwoma markerami Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F Pokrycie hydrofilne Kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,021” Dostępne wersje z mikroprowadnikiem i bez mikroprowadnika – do wyboru przez Zamawiajacego Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035” i 0,038” Maksymalne ciśnienie 1200 PSI Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F). |  |  | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Spirale odczepialne rozmiary 0.018” i 0.035”, średnica 2-22 mm, dostępne długości 40-600mm, spirale wykonane z platyny, pokrycie włóknami poliestrowymi (dakron), możliwość repozycjonowania spiral,prosty w obsłudze zewnętrzny moechaniczny system odczepiania |  |  | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Materiał do embolizacji – cząsteczki kalibrowane alkoholu poliwinylowego, rozmiary 45-150um, 150-250um, 250-355um, 355-500um, 500-710um, 710-1000 um, 1000-1180 um, minimalne rozmiary cewników dostawczych odpowiednio do rozmiaru cząstek, 0.021”, 0.027” , 0.044” |  |  | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
część nr 33
1 | Osłona na przewody , jałowa wielkości 7x170 cm, umocowane na prowadnicy tekturowej, zawierające gumkę do mocowania |  |  | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
część nr 43
1 | Syntetyczny klej o składzie NBCA-MS Co-monomer, w postaci płynu gotowego do użycia, do zastosowań wewnątrznaczyniowych – wymagana rejestracja w UE, start polimeryzacji po 1-2 sek, temperatura polimeryzacji 45stC, objętość 1 ml, 1 opakowanie = 6 amp x 1 ml |  |  | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
częśc nr 44
1 | STENT GRAFT OBWODOWY SAMOROZPRĘŻALNY Stent graft pokryty na całej długości tkaniną z PET Stent graft pleciony w kształt tubularnej siatki, Stent graft o dobrej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia Stent graft z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia, całkowicie repozycjonowalny, Rozmiary 6-14mm, długości 20/30/50/70 mm nominalnie. |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
część nr 45
1 | CEWNIK NACZYNIOWE DO DIAGNOSTYKI SELEKTYWNEJ Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035” oraz 0,038” Cewnik zbrojony drutem części celem lepszej wizualizacji końcówki. Długości cewników 65, 90, 100cm różne rodzaje krzywizn końcówki. |  |  | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
część nr 46
1 | Cewnik wspierający, do trudnych przejść kompatybilny z prowadnikiem 0,018” i koszulką 2,6 Fr dedykowany do zastosowania teleskopowego, długości 65, 90, 135, 150 cm, trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm, shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużne, końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie, trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej, kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Mikrocewnik obwodowy superselektywny : trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer z powłoką hydrofilną wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO długości 110, 130, 150 cm duża średnica wewnętrzna: - 0,019” (0,49 mm) dla 2.0 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Mikrosfery przeznaczone do embolizacji oraz chemoembolizacji zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi mogą być obciążane chmioterapeutykiem: irinotekan lub doxorubicyna, epirubicyna oraz idarubicyna ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej precyzyjnie kalibrowane 3 wielkości mikrosfer: 100 µm ± 25 µm; 200 µm ±50 4µm; 400 µm ± 50 µm pakowane w strzykawki a 20 ml strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer termin użycia 36 miesięcy |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Mikroprowadnik średnice 0,012”, 0,016” ; długość 180, 200 cm długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible) końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie hydrofilna otoczka „M-coat” zaokrąglona, atraumatyczna końcówka |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Stent do tętnic szyjnych stent nitinolowy o strukturze plecionej dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm2 minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm zakres długości: 22, 25, 33, 37, 40, 43, 47 mm stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu z pokryciem hydrofilnym, do crossover, trudnych odejść tętnicy. koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 45 cm lub 65 cm lub 90 cm kompatybilna z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu cała koszulka dobrze widoczna pod skopią złoty marker 5 mm od końca dystalnego atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) 10 szt. długość 45 cm lub 65 cm oraz 10 szt długość 90 cm |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Mikrocewnik obwodowy superselektywny trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem z markerem, zewnętrznie poliester elastomer z powłoką hydrofilną kształty końcówek: prosta, zagięta i potrójnie zagięta końcówka z markerem platynowo-irydowym 0.6mm kompatybilny z prowadnikiem max. 0.016” asymetrycznie i gęsto pleciony wolframowy oplot w warstwie środkowe: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 900 psi) szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA do 500 mikronów, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery do 500 mikronów, różne środki kontrastowe oraz DMSO, środki chemioterapeutyczne (Epirubicina, Cisplatina, Miriplatina, Doxorubicina) długości 130, 150, 175 cm duża średnica wewnętrzna: - 0,017” (0,43 mm) dla 1.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,019” (0,48 mm) dla 1.9 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) |  |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
część nr 47
1 | Elektroda ablacyjna z chłodzoną końcówką w obiegu otwartym, 2 stopnie swobody 2 stopnie swobody - oznaczają, że elektroda zgina się w dwie strony Średnica końcówka elektrody – max. 8F Zbrojona końcówka Długość końcówki – 3,5 mm lub 4 mm Krzywizny – co najmniej 4 różne - do wyboru przez zamawiającego Krzywizny – symetryczne i asymetryczne - do wyboru przez zamawiającego Współpraca z ablatorami: STOCKERT, Johnson & Johnson |  |  | szt | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
część nr 48
1 | Elektroda indyferentna żelowa z kablem do elektrody o długości 3 lub 5 m. Współpraca z sysytemem Bard |  |  | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
część nr 49
1 | Przedłużacz ciśnieniowy uniwersalny - długość 100 cm - wykonany z przeźroczystego materiału - miękki |  |  | szt | 3800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przedłużacz wysokociśnieniowy, wykonany z przeźroczystego materiału, jałowy, aspirogenny, nietoksyczny min 180cm maksymalne dopuszczalne ciśnienie 10MPa |  |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
część nr 50
1 | Prowadnik obwodowy .035" o bardzo dobrym podparciu i sterowności prowadnik stalowy z podparciem typu amplatz i zbrojoną końcówką, doskonała sterowność średnica .035" (proksymalnie .025") zapewniająca kompatybilność z urzadzeniami medycznymi, powłoka MICROGLIDE ułatwiająca przejście przez kręte i ciasne zmiany, wyjątkowy 17 cm, taperowany tip o średnicy .025" prosta, kształtowalna, atraumatyczna końcówka pozycjonowanie prowadnika ułatwia nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich dystalna końcówka długośc prowadnika: 145, 190 i 300 cm |  |  | szt | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0
część nr 51
1 | Miska jednorazowego użytku, posiadająca rant utrzymujący prowadnik i cewnik we wnętrzu miski, pojemność 2500ml |  |  | szt | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem netto: | 0 | Razem VAT: | 0 | Razem brutto: | 0