## Zał. 2
FORMULARZ CENOWY - DZPZ/333/47/2018 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Y | A | B | C = A*B | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Wymagany Przedmiot Zamówienia | Producent, klasa medyczna, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze) | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Pompa do żywienia dojelitowego posiadająca mechanizm pompująco-obrotowy-perystaltyczny, podaż żoładkowo-dojelitowa. Właściwości i parametry: - Możliwość zaprogramowania szybkości przepływu diet: 1-400 ml/h. - Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1-4000 ml. - Dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1mml/h. - Dokladność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml. - Wyświetlacz świecący podczas pracy pompy. - Wizualna akustyczna sygnalizacja problemów (alarm). - Zacisk do umocowania do stojaka w zestawie. - Zasilanie z sieci lub akumulatora. - Zasilanie sieciowe: 100-240V; 50-60 Hz: 0,4 A max. - Bateria: wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, 3,6 V DC 2000 mAh. - Czas pracy z baterii: 24 h przy szybkości podaży 125 ml/h. - Odporność na zalanie wodą: klasa IPX 5 (możliwość płukania pod bieżąca wodą). - Masa: 392 g. - Wymiary: 140x95x35mm. |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wartość netto
[6 empty] | wartość VAT | 0
[8 empty] | wartość brutto | 0
Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data