## części
Załacznik nr 2 do Zaproszenia
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/333/185/2022 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
|  |  | X | Y | A | B | C = A*B |  | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany Przedmiot Zamówienia- z uwzględnieniem zmian treści SIWZ i odpowiedzi na pytania Wykonawców | Klasa medyczna produktu, nr katalogowy, nazwa handlowa (tożsama z nazwą która będzie widniała na fakturze), producent | jedn. miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Zaawansowany stymulator resynchonizujący (CRTP) z elektrodami zgodnie z formularzem parametrów wymaganych |  |  | szt | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Wykonawca powinien podać ceny dla poszczególnych części składowych | [5 empty] | Wartość netto | 0
[7 empty] | wartość VAT |  | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
Wykonawca, na czas trwania umowy zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia 1 szt programatora, zgodnie z umową użyczenia stanowiącą załącznik do Zaproszenia | [8 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
Zaawansowany stymulator resynchronizujący (CRTP) z elektrodami
Ilość
nazwa producenta
miejsce produkcji
rok produkcji ( nie wcześniej niż 2021 )
| Lp. | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów
TAK / NIE
Opis
| 1 | Masa poniżej 25 gramów, dopuszczenie 26 g.
| 2 | Żywotność stymulatora nie krócej niż 7 lat przy 100% pacing, A=2.5V & V=1.0V, pulsewidth 0.4 ms, pacingrate: 60 min-1,
| 3 | Rodzaje stymulacji DDD/R/, DDI/R, VVI/R/, AAI/R/, BiV
| 4 | Częstość stymulacji 40 – 150/ min.
| 5 | Amplituda impulsu 1.2 – 7.0 V
| 6 | Szerokość impulsu ( A/V) 0,10 – 1,0 ms
| 7 | Czułość przedsionka/komory 0,25/1,0 mV...4.0/7,5mV
| 8 | Polarność czułości i stymulacji ( A/V ), unipolarny i bipolarny
| 9 | Monitorowanie oporności elektrod
| 10 | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii
| 11 | Elektrody A i V pasywne i aktywne
| 12 | Elektrody A i V sterydowe
| 13 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego
| 14 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem
| 15 | Elektrody do CS (LV) typu OTW – do wyboru min. 3 typy krzywizn
| 16 | Elektrody lewokomorowe czteropolowe
……………………………………
Data i podpis Wykonawcy