## części
WZÓR FORMULARZA CENOWEGO - DZPZ/ 333/ 235 / 2019 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
|  | X | Y | Z | A | B | C = A*B | V | D | E = F/A | F = C+D
L.p. | Przedmiot Zamówienia | opis produktu oferowanego (należy odnieśc się do każdego parametru wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia | Klasa medyczna produktu ( jeżeli dotyczy ) , nr katalogowy , producent, nazwa handlowa (tożsama z nazwą, która będzie widniała na fakturze) | jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniajacy przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływuw systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząsteczek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy ( bez filtra na przebiegu linii- zapewniajac tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym ) . W elementach majacych kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP . Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380nm., umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające mozliwość szczelnego podłaczenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami( np.5-FU ). Urządzenie pakowane pojedyńczo z futerałem . Objętość nominalna 240 ml, a max.300 ml, nominalna predkość przepływu 5ml/h, nominalny czas pracy 48 h. |  |  | sztuka | 1140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniajacy przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływuw systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząsteczek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy ( bez filtra na przebiegu linii- zapewniajac tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym ) . W elementach majacych kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP . Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380nm., umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające mozliwość szczelnego podłaczenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami( np.5-FU ). Urządzenie pakowane pojedyńczo z futerałem . Objętość nominalna 240 ml, a max. 300 ml, nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h. |  |  | sztuka | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Wartość netto | 0
[8 empty] | wartość VAT | 0
[10 empty] | wartość brutto | 0
UWAGA! POWYŻSZY FORMULARZ CENOWY ZAWIERA AUTOMATYCZNE FUNKCJE - NALEŻY UZUPEŁNIĆ KOLUMNY X, Y, B i V. ZAMAWIAJĄCY ZAZNACZA, ŻE NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO WZOREM I TO DO WYKONAWCY NALEŻY PRAWIDŁOWE OBLICZENIE CENY | [6 empty] | Podpis osoby uzupełniającej formularz oraz data
UWAGA! ZAMAWIAJACY INFORMUJE, IŻ OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE, PRECYZYJNE OPISANE OFEROWANEGO ASORTYMENTU W KOLUMNIE X, ZE SZCZEGÓŁOWYM WSKAZANIEM OFEROWANYCH ROZMIARÓW, WIELKOŚCI, POJEMNOŚCI ITP. INFORMACJE ZAWARTE W KOLUMNIE X BĘDĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO RANKINGU NAJWYŻEJ OCENIONYCH OFERT.