FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Dla części nr 1

1.Nazwa i producent analizatora   : ……..……………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

| Lp. | ## Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany i zamknięty system Real Time PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej liczbie wykonywanych badań. Aparat nowy nie starszy niż 2015 rok. |  |
| 2. | System dający możliwość dostawienia prób w trakcie pracy analizatora. |  |
| 3. | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA. |  |
| 4. | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji. |  |
| 5. | Aparat Real Time PCR w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki. |  |
| 6. | System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej. |  |
| 7. | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium. |  |
| 8. | Kompletny system zawierający aparat, komputer z oprogramowaniem, czytnik kodów kreskowych. |  |
| 9. | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych. |  |
| 10. | Wynik gotowy do interpretacji. |  |
| 11. | Kartridże do testów pakowane po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym, zakres przechowywania w temperaturze 2-28 st. C, z wyjątkiem testu w kierunku norowirusa ( zakres 2-8 st. C). |  |
| 12. | Każdy kartridż zawiera kontrolę wewnętrzną. |  |

Dla części nr 2

1.Nazwa i producent analizatora   : ……..……………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

| Lp. | ## Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do diagnostyki molekularnej, oparte na Real Time PCR umożliwiające szybki i łatwy dostęp do diagnostycznej informacji klinicznej i molekularnej. |  |
| 2. | Proces całkowicie automatyczny: od przygotowania skrawka parafinowego, przez lizę komórki, izolację kwasów nukleinowych aż do analizy opartej na Real Time PCR, |  |
| 3. | Czas przygotowania próbki przez operatora: do 5 minut, |  |
| 4. | Możliwość analizy RNA i DNA |  |
| 5. | Możliwość zastosowania różnych próbek: skrawki parafinowe (FFPE), krew, mocz, kał, plwocina, tkanki, |  |
| 6. | Skrawki parafinowe nie wymagają deparafinizacji, lizy, izolacji DNA- cały proces odbywa się automatycznie w zamkniętej kasecie, |  |
| 7. | Wszystkie odczynniki do przeprowadzenia pojedynczego badania muszą być umieszczone w jednej zamkniętej kasecie bez możliwości ingerencji z zewnątrz (zarówno w czasie przygotowania próbki, jak przeprowadzania testu). Kaseta z testem musi zawierać komory umożliwiające przeprowadzenie reakcji w termocyklerze i analizę fluorescencji, |  |
| 8. | Testy przechowywane w temperaturze pokojowej |  |
| 9. | Testy pakowane po jednym (bez konieczności zbierania próbek ), |  |
| 10. | Możliwość oznaczenia jednocześnie do 30 obiektów (biomarkerów) w jednym teście, |  |
| 11. | -W jednym teście możliwość oznaczenia: - w teście BRAF- mutacji V600E/E2/D i V600K/R/M w kodonie 600 genu BRAF w czasie nie dłuższym niż 100 min od aplikacji skrawka parafinowego (próbka) do uzyskania wyniku, - w teście KRAS- mutacji w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 onkogenu KRAS w czasie nie dłuższym niż 140 min od aplikacji skrawka parafinowego (próbka) do uzyskania wyniku, - w teście NRAS/BRAF - mutacji w kodonach 12, 13, 59, 61, 117, 146 NRAS, w kodonie V600E/E2/D/K/R BRAF w czasie nie dłuższym niż 150 min od aplikacji skrawka parafinowego (próbka) do uzyskania wyniku. |  |
| 12. | Polski interfejs programu sterującego, |  |
| 13. | Brak kontaminacji krzyżowej między próbkami (próbka jest w zamkniętym pojemniku przez cały czas testu), |  |
| 14. | Pełna automatyzacja całego testu (działanie operatora ograniczone do umieszczenia próbki w kasecie), |  |
| 15. | Multiplexing- kaseta posiadająca 5 komór PCR, w każdej komorze możliwość oznaczenia 5 markerów (mutacji). W jednym teście możliwość oznaczenia do 30 markerów, |  |
| 16. | Możliwość analizy do 6 fluorescencji w 5 komorach PCR, |  |
| 17. | System wyposażony w czytnik kodów kreskowych (testy oznaczone kodem kreskowym) |  |
| 18. | możliwość podłączenia systemu przez sieć do serwisu umożliwiającego monitorowanie pracę systemu i uaktualnianie oprogramowanie. Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim i angielskim |  |
| 19. | Zasilanie elektryczne jednofazowe, 230V, AC, 50 Hz, moc nie większa niż 1.000 W. |  |