FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Część nr 1

1.Nazwa i producent analizatora   : ……..……………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Typ: …………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trzy analizatory parametrów krytycznych, kasetowe wykorzystujące do pracy te same odczynniki i materiały zużywalne. Dwa fabrycznie nowe, jeden max. 2-letni po generalnym remoncie i wymianie części zużywalnych, wyposażone w UPS-y podtrzymujące pracę analizatorów na minimum 30 minut. Oferent zapewni kasety: 30% badań ( kasety ok. 400-450 badań), 70% badań ( kasety ok. 600-750 badań) |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukoza, mleczany, bilirubina lub bilirubina noworodkowa . Oksymetria: So2, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, THb. |  |
| 3. | Elektrody bezobsługowe |  |
| 4. | Analizatory przeznaczone do pracy całodobowej w systemie ciągłym – natychmiastowe przejście z trybu czuwania do pracy |  |
| 5. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 6. | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów oraz płynach będących kontrolą jakości lub wykonujących oznaczenia z krwi pełnej, dializatów oraz płynów kontrolnych lub krwi pełnej tętniczej, żylnej i włośniczkowej, a także dializatów, płynu opłucnowego oraz płynów będących kontrolą jakości |  |
| 7. | Uzyskanie wyniku (wszystkich parametrów) z maksymalnej objętości do 150 l, |  |
| 8. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 9. | Analizator wyposażony w możliwość korekty wyników dla danej temperatury pacjenta. |  |
| 10. | Odczynniki, kalibratory oraz kontrole są w postaci płynnej - gotowe do użycia (bez konieczności rekonstrukcji) z dopuszczeniem walidacji nowej kasety przy jej wymianie . |  |
| 11. | Oferowany analizator musi posiadać w oprogramowaniu system kontroli jakości, możliwość pełnych analiz statystycznych L-J z możliwością wydruku wyników z dopuszczalnym zakresem kontroli. |  |
| 12. | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej i w wersji elektronicznej |  |
| 13. | Analizator wyposażony w automatyczny moduł kontroli jakości, kontrola codzienna automatyczna na trzech poziomach w okresach ustalonych przez użytkownika. |  |
| 14. | Wbudowana drukarka do analizatora |  |
| 15. | Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa. |  |
| 16. | Analizator musi być wyposażony w automatyczny czytnik kodów paskowych. |  |
| 17. | Analizator musi posiadać zabezpieczenie – eliminacja skrzepów – wbudowane lub zewnętrzne (wymaga się zaoferowania i wycenienia odpowiedniej, do liczby badań, ilości asortymentu pozwalającego na „wychwytywanie” ewentualnych skrzepów).W przypadku dostania się skrzepu do analizatorów (kaset) pomimo używania wyłapywaczy skrzepów, następuje wymiana kaset na koszt oferenta. |  |
| 18. | Drukowanie raportów dotyczących próbek pacjentów, materiałów kontrolnych i kalibracji |  |
| 19. | Czas uzyskania wyniku dla pełnego panelu badań nie dłuższy niż 2 minuty |  |
| 20. | Automatyczna kalibracja elektrod gazowych przy pomocy roztworów kalibracyjnych pozwalających na rezygnację z butli z gazem |  |
| 21. | Planowania procedur konserwacyjnych (jeżeli wymaga tego analizator ) Widoczne komunikaty procedur konserwacyjnych na ekranie |  |
| 22. | Możliwość wyboru konfiguracji parametrów oprogramowania |  |
| 23. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 24. | Wykonawca zapewni gwarancję na aparaty przez cały czas trwania umowy dzierżawy |  |
| 25. | W przypadku awarii urządzenia (czas reakcji serwisu max. 60 min. od czasu zgłoszenia usterki ). Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w ciągu 48 godzin ( czas przystąpienia do naprawy – max. 24 godziny od zgłoszenia ) od zgłoszenia usterki. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić urządzenie zastępcze. |  |
| 26. | Wykonawca zapewni na czas trwania umowy dzierżawy niezbędne części zamienne do analizatorów oraz dokonywanie okresowych przeglądów i obserwacji analizatorów na własny koszt minimum jeden raz w roku. Oferent ma obowiązek ściśle przestszegać terminów przeglądów okresowych( dzień przed upływem terminu ważności poprzedniego przeglądu) |  |
| 27. | Współpraca dwóch analizatorów z siecią informatyczną laboratorium – komunikacja dwukierunkowa. Wykonawca zapewni informatyczny system pozwalający na kontrolę jednego analizatora z pozycji laboratoriu. |  |
| 28. | Wykonawca zapewni na czas trwania umowy dzierżawy w cenie umowy udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej otrzymanie certyfikatu |  |
| 29. | Wykonawca zapewni w cenie umowy szkolenie wewnątrzoddziałowe z obsługi aparatów. ( po trzy szkolenia dla dwóch oddziałów : laboratorium oraz kr- chirurgia , łączna ilość personelu około 25 osób ) |  |
| 30. | Oferent dolicza odczynniki, materiały eksploatacyjne, elektrody, kontrole jakości, H, L, N( Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne 3razy na dobę ) kapilary szt. 6000 ( kapilary zbalansowane heparyną sodowo-litową przeznaczone do wykonywania badań parametrów krytycznych), mieszalniki, zatyczki do podanej ilości kapilar Łączna ilość wykonywanych badań parametrów krytycznych w przeciągu roku – 40 000. |  |
| 31. | 3 awarie tego samego podzespołu w przeciągu pół roku dyskwalifikują analizator. Firma zobowiązana jest wymienić aparat na nowy egzemplarz. |  |
| 32. | Nieprawidłowo wyliczona ilość odczynników, materiałów eksploatacyjnych, kontroli przez oferenta powoduje bezpłatne dostarczenie brakującego asortymentu do końca umowy. |  |

Część nr 2

1.Nazwa i producent analizatora   : ……..……………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………………………….

Typ: ……………………………………………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny przebieg procesów w obrębie jednego urządzenia bez pośrednich czynności manualnych: - nakładanie próbki na żel (aplikatury wbudowane w system) - rozdział - inkubacja - barwienie - suszenie - odczyt za pomocą skanera wysokorozdzielczego |  |
| 2. | Wykonanie następujących oznaczeń: - rozdział białek w surowicy na 6 frakcji - wykrywanie białek monoklonalnych metodą immunofiksacji w surowicy i w moczu w klasach IgG, IgM, Iga, kappa i lambda - immunofiksacja białka Bence-Jonesa (mocz bez zagęszczania) - detekcja białek, płynu mózgowo-rdzeniowego – prążki oligoklonalne (bez wstępnego zagęszczenia) |  |
| 3. | Wykonywanie analiz przy wykorzystaniu analiz natywnych |  |
| 4. | Komora temperatury rozdziału kontrolowana za pomocą systemu Peltiera |  |
| 5. | Wszystkie odczynniki w zestawach do proteinogramu gotowe do użycia |  |
| 6. | Utrwalanie metodą termiczną |  |
| 7. | Wielokrotna aplikacja próbki w to samo miejsce |  |
| 8. | Skaner wysokorozdzielczy do żeli umożliwiający skanowanie materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych |  |
| 9. | Możliwość sterowania urządzeniem oraz obróbką wyników za pomocą tego samego komputera zewnętrznego |  |
| 10. | Automatyczna kontrola parametrów procesu |  |
| 11. | Tworzenie bazy danych wyników łącznie z wykresami |  |
| 12. | Oprogramowanie do analizy żeli wyświetlające zeskanowany obraz rozkładu białek |  |
| 13. | Oprogramowanie do analizy żeli dające możliwość wprowadzenia modyfikacji wykresu |  |
| 14. | Możliwość zestawienia wykresów: aktualnego i archiwalnego pacjenta |  |
| 15. | W oprogramowaniu do analizy żelów wbudowany system kontroli jakości |  |
| 16. | Zestaw komputerowy z monitorem, drukarką laserową lub igłową i UPS |  |
| 17. | System operacyjny komputera Windows |  |
| 18. | Dwukierunkowa transmisja danych |  |
| 19. | Oprogramowanie do analizy żeli w języku polskim |  |
| 20. | Należy dołączyć do oferty instrukcję do systemu i obsługi programu do analiz w języku polskim |  |
| 21. | Oferent zapewnia szkolenie z obsługi systemu pracownikom laboratorium |  |
| 22. | Koszty podłączenia systemu do sieci informatycznej laboratorium ponosi oferent |  |
| 23. | W przypadku awarii urządzenia (czas reakcji serwisu max. 60 min. od czasu zgłoszenia usterki ). Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię w ciągu 48 godzin ( czas przystąpienia do naprawy – max. 24 godziny od zgłoszenia ) od zgłoszenia usterki. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i uruchomić urządzenie zastępcze. |  |
| 24 | Oferowny sprzęt musi odpowiadać aktualnym warunkom lokalowym laboratorium. W razie konieczności oferent ponosi koszty przygotowania stanowiska pracy. |  |
| 25. | Zestaw do rozdziału elektroforetycznego (proteinogram): - płytki na 10 do 24 badań Proszę uwzględnić ilość opakowań żeli - 50% żeli na 12 badań, 50% żeli na 24 badania - rozdział na 6 frakcji - normy dla 6 frakcji |  |
| 26. | Detekcja białek Bence-Jonesa – możliwość wykonania 2 - max 4 próbek jednocześnie. Proszę uwzględnić ilość opakowań żeli - 50% żeli na 2 badania, 50% żeli na 4 badania |  |
| 27. | Detekcja białka monoklinalnego (immunofiksacja) – możliwość wykonania max 4 próbek jednocześnie. Proszę uwzględnić ilość opakowań żeli - 50% żeli na 2 badania, 50% żeli na 4 badania |  |
| 28. | Detekcja prążków oligoklonalnych w PMR – możliwość wykonania 2 do max 6 próbek jednocześnie. Proszę uwzględnić ilość opakowań żeli - 50% żeli na 2 badania, 50% żeli na 5 lub 6 badań |  |
| 29. | Immunofiksacja wykrywania białka M (surowica, mocz) – zestaw antysurowic: IgG, Iga, IgM, kappa, lambda |  |
| 30. | Immunofiksacja w moczu białka Bence-Jonesa – zestaw antysurowic: GAM, K, L, FK, FL |  |
| 31. | Płyn mózgowo-rdzeniowy – prążki oligoklonalne (bez wstępnego zagęszczania PMR) |  |
| 32. | Surowice kontrolne – poziom normalny i patologiczny (oznaczenie wykonywane 1 raz w tygodniu, możliwość zamrażania materiału) |  |
| 33. | Oferent zapewni użytkownikowi udział w zewnątrzlaboratoryjnej: międzynarodowej lub ogólnopolskiej niezależnej kontroli jakości badań (proteinogram i immunofiksacja) w cenie umownej. Ilość oznaczeń kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewni otrzymanie certyfikatu |  |
| 34. | Do podanej ilości badań oferent dołączy potrzebne ilości materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli. |  |
| 35. | Niedoszacowanie przez oferenta potrzebnej ilości materiałów zużywalnych, kalibratorów, kontroli do podanej ilości badań skutkuje dostarczeniem brakującego asortymentu na koszt oferenta do końca zawartej umowy ze szpitalem |  |
| 36. | Oferent zapewni w cenie umowy możliwość zagęszczania moczu do wykonania około 20-25 rozdziałów elektroforetycznych moczu (naczynka do zagęszczania moczu) |  |