FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA OSOBISTYCH POMP INSULINOWYCH

Producent : ……..……………………….
Nazwa i Typ urządzenia: …………………………………………………………………………………

Lp	Parametry wymagane	Parametry / Tak/Nie	Parametry oferowane
1.	Zatrzymanie pompy - alarm informujący o zatrzymaniu.
2.	Funkcja - blokada pompy- elektroniczna blokada klawiszy
3.	Programowanie bolusa - prosty / standard - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus
4.	Programowanie bolusa - przedłużony / prostokątny - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus. Czas podania co najmniej 7 godz. lub dłużej.
5.	Programowanie bolusa. Złożony / wielofalowy - dokładność co najmniej 0,1 j/bolus
6.	Czasowa zmiana bazy - ustawienia procentowe lub jednostka na godzinę.
7.	Czasowa zmiana bazy/ dawki podstawowej – automatyczny powrót do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie .
8.	Czasowa zmiana bazy/ dawki podstawowej – czas bazy do 24 godzin .
9.	Programowanie bazy. Przepływy godzinowe, ilość jednostek na godzinę. Dokładność niemniejsza niż 0,1j/1godzinę. Minimum 2 dodatkowe profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywoływania z pamięci i zastosowania.
10	Pamięć pompy - historia bolusa, alarmów, dawki dobowej obejmująca minimum 30 dni, przy odczycie z użyciem PC i oprogramowania komputerowego wraz z czytnikiem. Ponadto pompa musi posiadać możliwość odczytu bezpośredniego stanu aktualnego z minimum 30 zdarzeń w/w parametrów bez użycia PC. Wykonawca oferuje w cenie umowy program i urządzenie oraz szkolenie personelu umożliwiające szczytywanie danych na wszystkie komputery w poradni i oddziale oraz szkolenie personelu z obsługi pompy
11	Funkcja wypełnienie drenu (Prime; wypełnienie) - nieograniczona ilość wypełnienie drenów w ciągu doby,
12	Wkłucie metalowe i z tworzyw sztucznych o różnej długości, w ramach kwoty refundacyjnej .
13	Funkcja hipoblokady- zatrzymanie podawania insuliny przed przewidywanym niskim poziomem glikemii podczas stosowania systemu ciągłego monitorowania glikemii
14	Menu obsługi pompy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.
15	Kalkulator bolusa, będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny ( funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą )
16	Standardowa bateria alkaliczna 1,5V AAA lub 1,5V AA
17	Bezpośredni telefoniczny całodobowy (w niedziele i święta) kontakt z serwisem, w okresie trwania gwarancji.	podać nr telefonu i lokalizację - adres serwisu.
18	Gwarancja udzielana na pompę 48 miesięcy, w przypadku awarii pompy wymiana na nową
19	System ciagłego monitorowania glikemii, który jest integralną częścią pompy, funkcja wbudowana w pompę

Data i podpis…………………………