Formularz parametrów wymaganych  dla części nr 39

| Lp. | Opis parametrów- funkcji | Odpowiedz oferenta TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych, fabrycznie nowy lub max. 3-letni po generalnym remoncie i wymianie części zużywalnych, wyposażony w UPS podtrzymujący pracę analizatora na minimum 30 minut. |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, glukoza, mleczany, bilirubina, , tHb , ko-oksymetria, kreatynina lub mocznik |  |
| 3. | Elektrody bezobsługowe |  |
| 4. | Analizatory przeznaczone do pracy całodobowej w systemie ciągłym – natychmiastowe przejście z trybu czuwania do pracy |  |
| 5. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 6. | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów oraz płynach będących kontrolą jakości |  |
| 7. | Uzyskanie wyniku (wszystkich parametrów) z maksymalnej objętości do 200 l, |  |
| 8. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 9. | Analizator wyposażony w możliwość korekty wyników dla danej temperatury pacjenta. |  |
| 10. | Odczynniki, kalibratory oraz kontrole są w postaci płynnej - gotowe do użycia (bez konieczności rekonstrukcji) |  |
| 11. | Oferowany analizator musi posiadać w oprogramowaniu system kontroli jakości, możliwość pełnych analiz statystycznych L-J z możliwością wydruku wyników z dopuszczalnym zakresem kontroli. |  |
| 12. | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem instrukcji obsługi w języku polskim w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej |  |
| 13. | Analizator wyposażony w automatyczny moduł kontroli (minimum 2 oznaczenia na dobę na 3 poziomach) |  |
| 14. | Wbudowana drukarka do analizatora |  |
| 15. | Automatyczna kalibracja jedno- i dwupunktowa. |  |
| 16. | Analizator musi być wyposażony w automatyczny czytnik kodów paskowych. |  |
| 17. | Analizator musi posiadać zabezpieczenie – eliminacja skrzepów – wbudowane lub zewnętrzne (wymaga się zaoferowania i wycenienia odpowiedniej, do liczby badań, ilości asortymentu pozwalającego na „wychwytywanie” ewentualnych skrzepów).W przypadku dostania się skrzepu do analizatorów (kaset) pomimo używania wyłapywaczy skrzepów, następuje wymiana kaset na koszt oferenta. |  |
| 18. | Drukowanie raportów dotyczących próbek pacjentów, materiałów kontrolnych i kalibracji |  |
| 19. | Czas uzyskania wyniku dla pełnego panelu badań nie dłuższy niż 2 minuty |  |
| 20. | Automatyczna kalibracja elektrod gazowych przy pomocy roztworów kalibracyjnych pozwalających na rezygnację z butli z gazem |  |
| 21. | Planowania procedur konserwacyjnych. Widoczne komunikaty procedur konserwacyjnych na ekranie |  |
| 22. | Możliwość wyboru konfiguracji parametrów oprogramowania |  |
| 23. | Możliwość archiwizacji wyników pacjentów i kontroli |  |
| 24. | Aparat wyposażony we wszystkie odczynniki i materiału zużywalne „na start” gwarantujące pracę aparatu przez co najmniej 30 dni |  |
| 25. | Wykonawca zapewni gwarancję na aparat przez cały czas trwania umowy dzierżawy |  |
| 26. | Bezpłatny serwis aparatu przez czas trwania umowy – przyjazd serwisu do zgłoszonej usterki nie dłuższy niż24h. W przypadku stwierdzenia przez serwis, iż usterka nie może być usunięta w ciągu 72h – przed upływem tego czasu zobowiązanie do zapewnienia analizatora zastępczego o właściwościach nie gorszych niż przedstawiony w niniejszej ofercie, do czasu dostarczenia naprawionego analizatora lub zabezpieczenie wykonywania badań u najbliżej usytuowanego podwykonawcy na koszt referenta |  |
| 27. | Wykonawca zapewni na czas trwania umowy dzierżawy niezbędne części zamienne do analizatora oraz dokonywanie okresowych przeglądów i obserwacji analizatora na własny koszt minimum jeden raz w roku |  |
| 28. | Współpraca analizatora z siecią informatyczną – komunikacja dwukierunkowa. Wykonawca zapewni podłączenie informatycznego system kontroli pozwalający na zarządzanie analizatorem z pozycji laboratorium. |  |
| 29. | Deklaracja zgodności CE aparatów . |  |
| 30. | Dokumentacja techniczna – 2 egzemplarze. |  |
| 31. | Wykonawca zapewni na czas trwania umowy dzierżawy bezpłatny udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej w ilości zapewniającej otrzymanie certyfikatu |  |
| 32. | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie wewnątrzoddziałowe z obsługi aparatu. |  |
| 33. | Oferent dolicza odczynniki, materiały eksploatacyjne, elektrody, kontrole jakości, H, L, N (min. dwa oznaczenie na dobę na trzech poziomach) Łączna ilość wykonywanych badań parametrów krytycznych w przeciągu 17 miesięcy – 18000 badań |  |
| 34. | 3 awarie w przeciągu pół roku dyskwalifikują analizator. Firma zobowiązana jest wymienić aparat na nowy egzemplarz. |  |
| 35. | Nieprawidłowo wyliczona ilość odczynników, materiałów eksploatacyjnych, kontroli przez oferenta powoduje bezpłatne dostarczenie brakującego asortymentu do końca umowy. |  |
| 36. | Wykonawca oferujący analizatory kasetowe zapewni kasety pozwalające na wykonanie 1000 badań w okresie 30 dni. |  |