| Pozycja nr 1: Zaawansowany stymulator dwujamowy z elektrodami |  |
| --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji ( nie wcześniej niż 2017 ) |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
| 1 | Masa poniżej 27 gramów |  |
| 2 | Żywotność stymulatora nie krócej niż 6,6 lat przy 100% pacing, A=2.5V & V=1.0V, pulsewidth 0.4 ms, pacingrate: 60 min-1, |  |
| 3 | Min. aplituda impulsu A 0,1 – 5 [V] i V 0,1 – 7,5 [V] |  |
| 4 | Min. szerokość impulsu A i V 0,5-1,0ms |  |
| 5 | Czułość przedsionkowa 0,15 – 7,5mV |  |
| 6 | Czułość komorowa 0,25 – 10 mV, dopuszcza się urządzenia z czułością przedsionkową 0,5-7,5 mV |  |
| 7 | Okres refrakcji A 200-400ms, dopuszcza się stymulatory z automatycznym okresem refrakcji przedsionkowej |  |
| 8 | Okres refrakcji V 200-400ms |  |
| 9 | Reakcja na arytmie przedsionkowe (zmiana trybu stymulacji ) |  |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" |  |
| 11 | minimalny odstęp przedsionkowo- komorowy 30 ms |  |
| 12 | Automatic capture beat to beat |  |
| 13 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| 14 | Zapis IEGM powyżej 35 sek. |  |
| 15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne |  |
| 16 | Elektrody A i V sterydowe |  |
| 17 | Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego |  |

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy

| Pozycja nr 2 Defibrylatory dwujamowe ICD DF1/DF4 z możliwością MRI |  |
| --- | --- |
|  | Ilość |  |
|  | nazwa producenta |  |
|  | miejsce produkcji |  |
|  | rok produkcji nie wcześniej niż 2017 |  |
| Lp | Parametry graniczne | Spełnienie parametrów TAK / NIE Opis |
|  | Kardiowerter – defibrylator ICD DR dwujamowy |  |
| 1 | Waga kardiowertera – defibrylatora ≤85 |  |
| 2 | Energia dostarczona min. 37J od pierwszego szoku |  |
| 3 | Żywotność urządzenia powyżej 8 lat przy nastawach nominalnych |  |
| 4 | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego |  |
| 5 | 8 wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji w każdej strefie |  |
| 6 | Terapia ATP w strefie VF |  |
| 7 | Algorytm różnicujący arytmię nadkomorową od komorowej |  |
| 8 | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji |  |
| 9 | Optymalizacja terapii ATP, zapamiętanie ostatniej skutecznej terapii |  |
| 10 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania zał.T |  |
| 11 | Automatyczna kontrola stymulacji z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości w komorze |  |
| 12 | Monitorowanie progu stymulacji w przedsionku z wykresem trendu |  |
| 13 | Minimum 3 konfiguracje wektora szoku |  |
| 14 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w komorze |  |
| 15 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| 16 | Możliwość przeprowadzenia badania MRI po wszczepieniu systemu DF1 i DF 4 |  |
| 17 | Pomiar poziomu płynów w tkankach |  |
| 18 | Zamiennie dostarczenie urządzenia z automatyczną zmianą trybu stymulacji w wyczutym polu magnetycznym |  |
| 19 | Możliwość wykonania stymulacji EPS wszczepiony kardiowerterem defibrylatorem |  |
| 20 | Bezprzewodowe EKG |  |
| 21 | Pomiar poziomu płynów w tkankach |  |
| 22 | Automatyczny follow up |  |
| 23 | Możliwość telemonitoringu |  |
| 24 | Stacje do telemonitoringu niezależne od infrastruktury sieci kablowej i GMS |  |
| 25 | System bezobsługowy dla pacjenta z codzienną automatyczną transmisja danych |  |
| 26 | Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Switching |  |
| 27 | Wyłączanie koila proksymalnego i/lub obudowy urządzenia |  |
|  | Elektroda defibrylująca MRI |  |
| 1 | Łącznik IS-1/DF-1/DF - 4 |  |
| 2 | Elektroda bipolarna |  |
| 3 | Uwalniająca steryd |  |
| 4 | Osłona silikonowa |  |
| 5 | Średnica elektrody nie wiecej niż 8F |  |
| 6 | Jeden RV lub dwa pierścienie defibrylujące (RV + VCS/RA) – do wyboru |  |
|  | Elektroda stymulujaca MRI |  |
| 1 | Bipolarna |  |
| 2 | Średnica 5-7F |  |
| 3 | Pasywna i aktywna |  |
| 4 | Osłona silikonowo - poliuretanowa |  |

…………………………………

Data i podpis Wykonawcy