## FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja 1

Myjnia dezynfektor -     szt. 3

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2019

| Lp | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | TAK |  |  |
|  | Wbudowana suszarka | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz z komunikatami tekstowymi. Komunikaty wyświetlane w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wolnostojąca | TAK |  |  |
|  | Podgrzewanie elektryczne | TAK |  |  |
|  | Zbiornik wodny zintegrowany z wytwornicą pary | TAK |  |  |
|  | Drzwi uchylne otwierane do przodu | TAK |  |  |
|  | Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi | TAK |  |  |
|  | Możliwość automatycznego otwierania drzwi po zakończonym cyklu | TAK |  |  |
|  | Wbudowany kondensator oparów | TAK |  |  |
|  | Obudowa i komora ze stali nierdzewnej | TAK |  |  |
|  | Automatyczne dozowanie detergentu | TAK |  |  |
|  | Kontrola środków chemicznych w pojemniku | TAK |  |  |
|  | Miejsce na pojemniki środków chemicznych ( poj. 5 L ) w myjni, min. 1 pojemnik | TAK |  |  |
|  | Minimalny załadunek komory: 4 baseny i 2 kaczki lub dopuszczona inna konfiguracja basenów, kaczek wiader, misek, tac, „nerek”. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mycia tacy drucianej z drobnym wyposażeniem oraz innego wyposażenia ( m.inn. miski, wiadra itp. ) | TAK |  |  |
|  | Min. 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego | TAK |  |  |
|  | Głębokość myjni max 65 cm ( gabarytowo ) | TAK |  |  |
|  | Szerokość myjni max 60 cm | TAK |  |  |
|  | Wysokość max 170 cm | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: - 230V/400V, 3 fazy, 50 Hz - 10kW - woda zimna i ciepła R1/2” - spust wody w zakresie ɸ 90-110mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość zastosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów ( potwierdzenie w dokumencie od producenta myjni ) | TAK |  | TAK – 3 pkt NIE – 1 pkt |
|  | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 2

Lampa operacyjna/zabiegowa – 1 szt.

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2019

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednokopułowa lampa mocowana do sufitu | TAK |  |  |
|  | Zestaw wyposażony w dwa ramiona w tym jedno uchylne. | TAK |  |  |
|  | Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części (Opisać i dołączyć schemat bądź zdjęcie) | TAK |  |  |
|  | Waga kopuły poniżej 3,5 kg. | TAK |  |  |
|  | Źródło światła diody LED | TAK |  |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w diody w konstrukcji jednoogniskowej | TAK |  |  |
|  | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody | TAK |  |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin | TAK |  |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. | TAK |  |  |
|  | Średnica pola roboczego: 170mm | TAK |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 70 000 luks | TAK |  |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10÷100% | TAK |  |  |
|  | Głębokość oświetlenia min. 150cm | TAK |  |  |
|  | Temperatura barwowa 4350K (+/- 100K) | TAK |  |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96 | TAK |  |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96 | TAK |  |  |
|  | Całkowity pobór mocy maks. 30 W | TAK |  |  |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK |  |  |
|  | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. | TAK |  |  |
|  | Maksymalne wymiary kopuły: 250 x 340 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyposażenia lampy w awaryjny system zasilania pozwalający na pracę do 10 godzin po zaniku zasilania. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 3

Panel nadłóżkowy  –  3szt.

Do pomieszczeń: 3.05, 3.07, 3.12

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2019

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 2 łóżka | TAK |  |  |
|  | Korpus panelu wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno, anodowanych chemicznie | TAK |  |  |
|  | Korpus panelu wykonany z kanałów, dla odseparowania instalacji gazowej od elektrycznej | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie frontowe panelu gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Dekle boczne panelu o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych - montowane bezśrubowo. | TAK |  |  |
|  | Górna część panelu przylegająca bezpośrednio do ściany, łagodnie opadająca ku dołowi uniemożliwiająca stawianie przedmiotów. | TAK |  |  |
|  | Grubość panela max.85mm+/-20mm | TAK |  |  |
|  | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) | TAK |  |  |
|  | Długość panela 3200mm +/-10% lub według wymiarów zamawiającego pasujący do pomieszczenia. | TAK |  |  |
|  | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie panela na stanowisko (1 łóżko) | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie ogólne na stanowisko– energooszczędny moduł diod LED (min 192 diod) emitujący strumień świetlny min.7000lm, emisja światła musi odbywać się przynajmniej na 3/4 długości jednostki – zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie do czytania – energooszczędny moduł diod LED (min 55 diod) emitujący strumień świetlny > 3000lm– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie nocne 1x LED min 2,4W -1szt– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Klosze modułów oświetleniowych wypukłe, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin – łatwe do czyszczenia, opalizowane lub mleczne -nieprzezierne. | TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V białe – 8 szt | TAK |  |  |
|  | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4 szt | TAK |  |  |
|  | Gniazdo RJ45 – 2 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a | TAK |  |  |
|  | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym i nocnym. Panel przystosowany do instalacji przywowej spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna. (np. instalacja przyzywowa typu ABB-SIGNAL) | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych: - 2 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo próżnia, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo powietrze, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; | TAK |  |  |
|  | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. | TAK |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. | TAK |  |  |
|  | Panel wyposażony w wysięgnik do montażu pomp infuzyjnych i kroplówek | TAK |  |  |
|  | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie panela. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 4

Panel nadłóżkowy  –  4 szt.

Do pomieszczeń: 3.14 3.15 3.22  3.23

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2019

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 3 łóżka, panel może składać się z panela dwustanowiskowego i jednostanowiskowego. | TAK |  |  |
|  | Korpus panelu wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno, anodowanych chemicznie | TAK |  |  |
|  | Korpus panelu wykonany z kanałów, dla odseparowania instalacji gazowej od elektrycznej | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie frontowe panelu gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Dekle boczne panelu o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych - montowane bezśrubowo. | TAK |  |  |
|  | Górna część panelu przylegająca bezpośrednio do ściany, łagodnie opadająca ku dołowi uniemożliwiająca stawianie przedmiotów. | TAK |  |  |
|  | Grubość panela max.85mm+/-20mm | TAK |  |  |
|  | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) | TAK |  |  |
|  | Długość całkowita panela 4800mm +/-10% lub według wymiarów zamawiającego pasujący do pomieszczenia. | TAK |  |  |
|  | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie panela na stanowisko (1 łóżko) | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie ogólne na stanowisko– energooszczędny moduł diod LED (min 192 diod) emitujący strumień świetlny min.7000lm, emisja światła musi odbywać się przynajmniej na 3/4 długości jednostki – zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie do czytania – energooszczędny moduł diod LED (min 55 diod) emitujący strumień świetlny > 3000lm– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie nocne 1x LED min 2,4W -1szt– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Klosze modułów oświetleniowych wypukłe, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin – łatwe do czyszczenia, opalizowane lub mleczne -nieprzezierne. | TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V białe – 8 szt | TAK |  |  |
|  | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4 szt | TAK |  |  |
|  | Gniazdo RJ45 – 2 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a | TAK |  |  |
|  | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym i nocnym. Panel przystosowany do instalacji przywowej spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna. (np. instalacja przyzywowa typu ABB-SIGNAL) | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych: - 2 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo próżnia, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; | TAK |  |  |
|  | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. | TAK |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. | TAK |  |  |
|  | Panel wyposażony w wysięgnik do montażu pomp infuzyjnych i kroplówek | TAK |  |  |
|  | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie panela. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 5

Panel nadłóżkowy  –  2 szt.

Do pomieszczeń: 3.17 3.20

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2019

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 2 łóżka | TAK |  |  |
|  | Korpus panelu wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno, anodowanych chemicznie | TAK |  |  |
|  | Korpus panelu wykonany z kanałów, dla odseparowania instalacji gazowej od elektrycznej | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie frontowe panelu gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Dekle boczne panelu o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych - montowane bezśrubowo. | TAK |  |  |
|  | Górna część panelu przylegająca bezpośrednio do ściany, łagodnie opadająca ku dołowi uniemożliwiająca stawianie przedmiotów. | TAK |  |  |
|  | Grubość panela max.85mm+/-20mm | TAK |  |  |
|  | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) | TAK |  |  |
|  | Długość panela 3200mm +/-10% lub według wymiarów zamawiającego pasujący do pomieszczenia. | TAK |  |  |
|  | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie panela na stanowisko (1 łóżko) | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie ogólne na stanowisko– energooszczędny moduł diod LED (min 192 diod) emitujący strumień świetlny min.7000lm, emisja światła musi odbywać się przynajmniej na 3/4 długości jednostki – zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie do czytania – energooszczędny moduł diod LED (min 55 diod) emitujący strumień świetlny > 3000lm– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie nocne 1x LED min 2,4W -1szt– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Klosze modułów oświetleniowych wypukłe, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin – łatwe do czyszczenia, opalizowane lub mleczne -nieprzezierne. | TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V białe – 8 szt | TAK |  |  |
|  | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4 szt | TAK |  |  |
|  | Gniazdo RJ45 – 2 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a | TAK |  |  |
|  | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym i nocnym. Panel przystosowany do instalacji przywowej spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna. (np. instalacja przyzywowa typu ABB-SIGNAL) | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych: - 2 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; - 2 x gniazdo próżnia, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; | TAK |  |  |
|  | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. | TAK |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. | TAK |  |  |
|  | Panel wyposażony w wysięgnik do montażu pomp infuzyjnych i kroplówek | TAK |  |  |
|  | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie panela. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 6

Panel nadłóżkowy  –  3 szt.

Do pomieszczeń: 3.25 3.28 3.32

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2019

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 2 łóżka | TAK |  |  |
|  | Korpus panelu wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno, anodowanych chemicznie | TAK |  |  |
|  | Korpus panelu wykonany z kanałów, dla odseparowania instalacji gazowej od elektrycznej | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie frontowe panelu gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Dekle boczne panelu o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych - montowane bezśrubowo. | TAK |  |  |
|  | Górna część panelu przylegająca bezpośrednio do ściany, łagodnie opadająca ku dołowi uniemożliwiająca stawianie przedmiotów. | TAK |  |  |
|  | Grubość panela max.85mm+/-20mm | TAK |  |  |
|  | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) | TAK |  |  |
|  | Długość panela 3200mm +/-10% lub według wymiarów zamawiającego pasujący do pomieszczenia. | TAK |  |  |
|  | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie panela na stanowisko (1 łóżko) | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie ogólne na stanowisko– energooszczędny moduł diod LED (min 192 diod) emitujący strumień świetlny min.7000lm, emisja światła musi odbywać się przynajmniej na 3/4 długości jednostki – zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie do czytania – energooszczędny moduł diod LED (min 55 diod) emitujący strumień świetlny > 3000lm– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie nocne 1x LED min 2,4W -1szt– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Klosze modułów oświetleniowych wypukłe, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin – łatwe do czyszczenia, opalizowane lub mleczne -nieprzezierne. | TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V białe – 8 szt | TAK |  |  |
|  | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4 szt | TAK |  |  |
|  | Gniazdo RJ45 – 2 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a | TAK |  |  |
|  | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym i nocnym. Panel przystosowany do instalacji przywowej spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna. (np. instalacja przyzywowa typu ABB-SIGNAL) | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych: - 2 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; | TAK |  |  |
|  | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. | TAK |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. | TAK |  |  |
|  | Panel wyposażony w wysięgnik do montażu pomp infuzyjnych i kroplówek | TAK |  |  |
|  | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie panela. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 7

Panel nadłóżkowy  –  1 szt.

Do pomieszczeń: 3.30

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2019

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Medyczny panel instalacyjny, poziomy, naścienny, przeznaczony na 3 łóżka, panel może składać się z panela dwustanowiskowego i jednostanowiskowego. | TAK |  |  |
|  | Korpus panelu wykonany z prostokątnych profili aluminiowych ciągnionych na zimno, anodowanych chemicznie | TAK |  |  |
|  | Korpus panelu wykonany z kanałów, dla odseparowania instalacji gazowej od elektrycznej | TAK |  |  |
|  | Powierzchnie frontowe panelu gładkie, bez wystających elementów zapewniające łatwe czyszczenie, bez śrub i nakrętek na froncie, bez zagłębień oraz otworów w korpusie i ściankach bocznych. | TAK |  |  |
|  | Dekle boczne panelu o łagodnych krawędziach, wykonane z tworzyw sztucznych - montowane bezśrubowo. | TAK |  |  |
|  | Górna część panelu przylegająca bezpośrednio do ściany, łagodnie opadająca ku dołowi uniemożliwiająca stawianie przedmiotów. | TAK |  |  |
|  | Grubość panela max.85mm+/-20mm | TAK |  |  |
|  | Panel poziomy mocowany na ścianie (górna krawędź na wysokości 1800mm +/-10%) | TAK |  |  |
|  | Długość całkowita panela 4800mm +/-10% lub według wymiarów zamawiającego pasujący do pomieszczenia. | TAK |  |  |
|  | Maskownica paneli lakierowana w kolorze z palety RAL wybranym przez zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie panela na stanowisko (1 łóżko) | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie ogólne na stanowisko– energooszczędny moduł diod LED (min 192 diod) emitujący strumień świetlny min.7000lm, emisja światła musi odbywać się przynajmniej na 3/4 długości jednostki – zapalane wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie do czytania – energooszczędny moduł diod LED (min 55 diod) emitujący strumień świetlny > 3000lm– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie nocne 1x LED min 2,4W -1szt– zapalane manipulatorem przyzywu i wyłącznikiem wbudowanym we front panela | TAK |  |  |
|  | Klosze modułów oświetleniowych wypukłe, jednolite i gładkie na całej długości stanowiska, bez przerw i szczelin – łatwe do czyszczenia, opalizowane lub mleczne -nieprzezierne. | TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V białe – 8 szt | TAK |  |  |
|  | Zacisk ekwipotencjalny PA – 4 szt | TAK |  |  |
|  | Gniazdo RJ45 – 2 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a | TAK |  |  |
|  | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, wraz z modułem sterującym oświetleniem miejscowym i nocnym. Panel przystosowany do instalacji przywowej spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna. (np. instalacja przyzywowa typu ABB-SIGNAL) | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych: - 2 x gniazdo tlen, typ gniazda AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12; | TAK |  |  |
|  | Ze względów ergonomicznych wszystkie gniazda elektryczne i gazowe usytuowane równolegle do ściany na froncie panela. | TAK |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się paneli których górna część lub klosz odstaje od ściany tworząc wgłębienie lub szczelinę gdzie gromadzi się kurz. | TAK |  |  |
|  | Panel wyposażony w wysięgnik do montażu pomp infuzyjnych i kroplówek | TAK |  |  |
|  | Panel nie powinien emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny panela wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty oświetleniowe oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie panela. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

Pozycja 8

Kolumny medyczne – 4 szt.

Do pomieszczeń: 3.07

Nazwa/typ/model …………..

Rok produkcji 2019

| Lp. | Parametr/Asortyment | Wymagany parametr | Oferowany Parametr/Asortyment Strona w folderze, katalogu z potwierdzeniem parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramiona nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |  |
|  | Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w przypadku ewentualnej usterki lub w celach serwisowych. | TAK |  |  |
|  | Ramię poziome łamane, wykonane z profili nośnych aluminiowych, zasięg między osiami obrotu min 1600mm, ramiona o równej długości, kąt obrotu przegubów do min. 330° z możliwością ustawienia blokad | TAK |  |  |
|  | Nośność ramienia min. 150 kg | TAK |  |  |
|  | Co najmniej dwa główne przeguby ramion kolumny wyposażone w hamulce elektromagnetyczne bez użycia sprężonego powietrza, na przegubach umieszczone kolorowe wskaźniki LED o barwie zgodnej z przyciskami sterowniczymi | TAK |  |  |
|  | Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu (otwór na przewody i węże o średnicy nie mniej niż d=100mm) zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania | TAK |  |  |
|  | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach na półce. | TAK |  |  |
|  | Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą -wysokość głowicy zasilającej max. 800 mm, przekrój prostokąta, szerokość x głębokość: (200mm x 280mm) ± 10%. | TAK |  |  |
|  | Łączna ilość paneli dystrybucyjnych, na których można rozmieścić gniazda dystrybucyjne nie mniejsza niż 3. | TAK |  |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowana na jej całej długości prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie kolumny |  |  |  |
|  | Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne rozmieszczone na głowicy częściowo po lewej i częściowo po prawej stronie, a punkty poboru gazów medycznych i próżni z tyłu głowicy. | TAK |  |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V , z bolcem uziemienia i lampką wskażnikową oraz z przesłoną torów prądowych 16A/250~, IP-20, zaciski gwintowe - min. 12 szt., bolce wyrównania potencjałów - 8 szt. | TAK |  |  |
|  | Gniazda gazów medycznych (w standardzie AGA z zatrzaskiem na godzinie 6 i 12;): - tlen O2 - 2 szt. - próżnia VAC - 2 szt. - sprężone powietrze AIR - 2 szt | TAK |  |  |
|  | Gniazda RJ45 – 4 szt, pod kabel S/FTP kategoria 6a | TAK |  |  |
|  | Manipulator instalacji przyzywowej -1kpl, - spełniające wymagania zawarte w Projekcie Budowlanym Branża Elektryczna i Teletechniczna. | TAK |  |  |
|  | Półka pod aparaturę medyczną z możliwością bez stopniowej regulacji wysokości położenia o wymiarach 450/500 mm +/- 20mm, z min. z 2 stron szyny do zawieszenia sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje, nośność półki min. 50 kg. - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Szuflada o wysokości min. 120 mm na drobny osprzęt medyczny montowana pod półką - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Drążek min. d25 na osprzęt (np. pompy infuzyjne) na ramieniu o zasięgu min. 500mm – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Wieszak czterohakowy na kroplówki, na wysięgniku montowany na drążek – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Koszyk na cewniki –1 szt | TAK |  |  |
|  | Kolumna nie powinna emitować ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego wg PN EN 60601-1-2 , potwierdzenie powinno zostać uzyskane przeprowadzonymi badaniami EMC przez Jednostkę Akredytowaną. Świadectwo badań należy dołączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć rysunek fabryczny kolumny wykonany przez producenta z wyposażeniem w komponenty, oraz rozłożeniem gniazd elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych. | TAK |  |  |
|  | Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona montaż, podłączenie do instalacji i uruchomienie panela. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wydana przez producenta w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 | TAK |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. | TAK |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu | TAK |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. | TAK |  |  |

…………………………………….

( data i podpis Wykonawcy )