DZPZ/333/11/2021 Załącznik nr 4 do Zaproszenia

Formularz parametrów wymaganych

Defibrylatory z wyposażeniem szt. 1

Model: ……………………………………………………………………………
Producent: ……………………………………………………………………….
Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

Lp.	Opis parametru	Spełnienie parametrów TAK/NIE	Parametr oferowany*)	Parametr oceniany - punktacja
DEFIBRYLATORY Z WYPOSAŻENIEM
	Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym	Tak
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych)	Tak
	Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa	Tak
	Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym.	Tak
	Czas ładowania do energii 200 J maksymalnie 8-9 sekund
	Ekran monitora kolorowy	Tak
	Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali	Tak
	Zasilanie sieciowo – akumulatorowe, Zasilacz sieciowy 230V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny	Tak
	Zasilanie akumulatorowe – czas pracy na 1 akumulatorze: min. 150 minut ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią	Tak
	Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności: maksymalnie 5 godzin	Tak
	Możliwość wykonania kardiowersji	Tak
	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci– zintegrowane łyżki dla dorosłych/pediatryczne	Tak
	Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm	Tak
	Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V	Tak
	Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń	Tak
	Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora	Tak
	Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv	Tak
	Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne	Tak
	Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min	Tak
	Natężenie prądu stymulacji w zakresie od minimum 0 do 170 (mA)	Tak
	Przewód EKG 3-odprowadzeniowy - 1 szt.	Tak
	Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane - 1 kpl.	Tak
	Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych - 1 szt.	Tak
	Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych - 10 kpl.	Tak
	Moduł do podłączenia łyżek do defibrylacji/kardiowersji bezpośredniej ( wewnętrznej) przy otwartej klatce piersiowej	tak
	- łyżki do defibrylacji/kardiowersji bezpośredniej ( wewnętrznej) -przy otwartej klatce piersiowej -wielorazowego użytku / kompatybilne z zamawianym defibrylatorem ( do każdej zamawianej sztuki defibrylatora) / 4 komplety dużych – dla dorosłych / i 2 komplety łyżek małych – dla dzieci	Tak
Warunki gwarancji
	Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.	Tak
	Do każdego urządzenia powinny być załączone / następujące dokumenty: / Instrukcja w języku polskim / Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 / Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4	Tak

*)podać w przypadku innego, dopuszczonego rozwiązania/parametru oraz w przypadku parametru ocenianego.

        Data i podpis ………………………………