Część nr 1

Narzędzia kardiochirurgiczne i piły do sternotomii

Szczegółowy opisy wymaganych narzędzi znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.

Część nr 2

Aparatura do krążenia pozaustrojowego z niezależnym systemem do autotransfuzji krwi

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany Opisać szczegółowo | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane |  |  |  |
| Konsola ruchoma czterostanowiskowa |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz, |  |  |  |
|  | System pełnego zasilania awaryjnego UPS, monitorujący stan naładowania akumulatorów oraz pozostały czas pracy systemu UPS z dopasowaniem do aktualnego obciążenia aparatu, |  |  |  |
|  | Możliwość uruchomienia aparatu bez zasilania sieciowego - na zasilaniu z systemu UPS, |  |  |  |
|  | Czas pracy w systemie UPS w pełnym obciążeniu 400W – ok. 20 minut, 160W – ok. 90minut |  |  |  |
|  | Test pracy akumulatorów |  |  |  |
|  | System stelaży: dwa pionowe maszty teleskopowe ze statywami o zmiennej konfiguracji, jeden ruchomy maszt teleskopowy, pręt pionowy i pręt poprzeczny do masztu ruchomego, uchwyty manewrowe |  |  |  |
|  | Pólka poprzeczna z gniazdami elektrycznymi 220 V ~ / 50 Hz |  |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system alarmów optycznych i dźwiękowych kontrolujących wszystkie parametry oraz system kontroli pomp dla układów monitorujących, |  |  |  |
|  | Konsola przygotowana do współpracy z pompą centryfugalną: modułową oraz mobilną |  |  |  |
|  | Budowa modułowa. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenia przed zalaniem i uszkodzeniem elementów elektroniki |  |  |  |
| Systemowy panel sterowania |
|  | Panel systemowy z gniazdami do zamocowania min. 5-ciu modułów sterująco-wyświetlających z ekranami dotykowymi (kolorowe wyświetlacze LCD/TFT ), |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami zainstalowanych modułów hemodynamicznych poprzez ekrany dotykowe LCD/TFT, |  |  |  |
|  | Menu w języku polskim |  |  |  |
|  | Monitorowanie działania i sterowanie systemem UPS |  |  |  |
|  | Brak powiązania pomiędzy wyświetlaczami dotykowymi, a funkcjami aparatu. Wyświetlacze sprawują jedynie funkcję monitora. Możliwość w przypadku awarii samego wyświetlacza LCD lub ekranu dotykowego wymiany (nawet podczas pracy, bez zatrzymywania i wyłączania aparatu) na nowy panel lub zamieny z innym mniej ważnym panelem na tablicy sterowania |  |  |  |
| Pompa rolkowa jednogłowicowa – 4 szt. |
|  | Zakres prędkości obrotowej min. 0 – 250 RPM |  |  |  |
|  | Zakres wyświetlania ±5%: |  |  |  |
|  | Rozdzielczość 1 obrót na minutę, |  |  |  |
|  | Dokładność ± 0,5% dla wartości ustawionych, ± 1% dla wszystkich rodzajów drenów przy maksymalnej prędkości (250 RPM), |  |  |  |
|  | Średnica bieżni pompy min. 150mm, średnica rolki okluzyjnej min. 30mm |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku przepływu z zabezpieczeniem pompy |  |  |  |
|  | Kontrola domyślnego kierunku obrotu pompy. W przypadku zmiany kierunku przepływu w prawo lub w lewo alarm ostrzegawczy |  |  |  |
|  | Łatwa zmiana okluzji |  |  |  |
|  | Obrotowa głowica pompy 180 stopni, regulująca kierunek ustawienia drenów |  |  |  |
|  | Procentowe wyświetlanie przepływy bieżącego w stosunku do przepływu wyliczonego na podstawie współczynnika powierzchni ciała pacjenta (BSA), |  |  |  |
|  | Łatwa zamiana jednostek |  |  |  |
|  | Możliwość zablokowania panelu dotykowego pompy |  |  |  |
|  | Możliwość konwersji RPM/LPM – wyświetlane jednocześnie na ekranie pompy podczas pracy |  |  |  |
|  | Zatrzymanie pompy podczas otwarcia pokrywy pompy oraz automatyczny start pompy po zamknięciu pokrywy |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania drenów o różnej średnicy w tym również nienormatywnej |  |  |  |
|  | Kalibracja przepływu dla danego rozmiaru drenów, |  |  |  |
|  | Możliwość czasowego zawieszenia zabezpieczeń, |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania systemu pracy MASTER – SLAVE między dowolnymi jednostkami |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym |  |  |  |
|  | Możliwość pracy jednostki poza konsolą |  |  |  |
|  | Zatrzaskowy system mocowania drenów w okładzinach kalibrujących |  |  |  |
|  | Dotykowy panel (LCD/TFT) sterowania pompy na każdej pompie |  |  |  |
|  | Wyświetlanie na panelu pompy informacji o kontroli jej pracy |  |  |  |
|  | Możliwość oznaczenia domyślnego kierunku obrotów głowic pomp perystaltycznych oraz kontrola zgodności ustawienia aktualnego kierunku obrotu głowicy pompy z kierunkiem domyślnym zapamiętanym w systemie; kolorystyczne oznaczenie zgodności kierunku obrotów głowic pomp. |  |  |  |
|  | Napęd pompy: technologia typ: BLDC , silnik bezszczotkowy - nie wymagający przekładni oraz pasków |  |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |
| Układy kontroli hemodynamicznej – moduły monitorujące |
| Moduł/sterownik poziomu objętości z sensorem sterujący pompami w sposób automatyczny – 1 szt. |
|  | Dokładność detekcji poziomu: ± 10 mm, |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej kontroli poziomu perfuzatu poprzez zmniejszenie prędkości obrotowej głowicy pompy, |  |  |  |
|  | Możliwość kontroli 2 pomp |  |  |  |
| Moduł/sterownik pomiaru temperatury - 1 szt. |
|  | Cztery niezależne kanały pomiaru temperatury |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru min. 0 – 50 ºC, |  |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 0,1 ºC dokładność pomiaru: |  |  |  |
|  | Kontrola wartości granicznych temperatur dla wszystkich kanałów pomiarowych. |  |  |  |
| Moduł pomiaru czasu – potrójny stoper |
|  | Możliwość wykorzystania do rejestracji całkowitego czasu krążenia pozaustrojowego lub czasu zaciśnięcia aorty zaciskiem itp. Po uruchomieniu zegar zlicza upływający czas (zakresy rejestracji: min. od 0 sekund do 999 minut i 59 sekund we wszystkich przypadkach). |  |  |  |
| Moduł/sterownik pomiaru ciśnień – dwukanałowy – 1 szt. |
|  | Zakres pomiaru min.: -200 mmHg do +800 mmHg |  |  |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru min.: 1mmHg, |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: ± 5 mmHg. |  |  |  |
|  | Wyposażony w dwa przetworniki ciśnień i trzymacz |  |  |  |
|  | Kontrola wartości ciśnienia poprzez automatyczną regulację prędkości obrotowej głowicy pompy. |  |  |  |
| Moduł/sterownik detektora mikrozatorów, ultradźwiękowy z alarmem dźwiękowym i optycznym – 1 szt. |
|  | Dokładność detekcji (przy prędkości obrotowej ≥ 15 RPM) min.: |  |  |  |
|  | sensor 1/2 - 3/8 cala : |  |  |  |
|  | objętość powietrza 0,144 cm3 (Ø 6,5mm) |  |  |  |
|  | objętość powietrza 0,065 cm3 (Ø 5,0mm) |  |  |  |
|  | objętość powietrza 0,034 cm3 (Ø 4,0mm) |  |  |  |
| Automatyczny , elektryczny system zamykania linii żylnej w sytuacjach alarmowych |
|  | System sterowany z własnego panelu sterowania oraz z panelu systemowego urządzenia - Współpraca z drenami od 3/16x 1/6 do 1/2x3/32 - Możliwość manualnego zamknięcia/otwarcia linii żylnej - Możliwość regulacji zamknięcia linii żylnej w zakresie 0-100% |  |  |  |
| Mieszacz gazów z wężami przyłączeniowymi i końcówkami wtykowymi typ SECHRIST – 1 szt. |
| Regulator podciśnienia do procedury VAVD – 1 szt., 10 sz. Zestawów jednorazowych |
| System grzewczo – chłodniczy – 1 szt. |
|  | Niezależny od źródła wody systemem grzewczo – chłodzący, zawierającym trzy oddzielne obwody wodne pracujące jako: |  |  |  |
|  | Dwa obwody dla pacjenta ( dla koców grzewczo – chłodzących oraz dla oksygenatora). Uzyskiwane temperatury w zakresie od 2 ºC do 41ºC , przepływ wody 15-17l/min, objętość zbiornika 6 l |  |  |  |
|  | Wymienny obwód grzejno/chłodzący dla kardioplegii. Uzyskiwane temperatury w zakresie od 2 ºC do 10ºC ( chłodzenie) i 15 ºC do 41ºC ( grzanie) , przepływ wody 9-11l/min , objętość zbiornika 2x 3l |  |  |  |
|  | Sterowanie: -z panelu własnego zarządzanie wszystkimi funkcjami sterującymi i monitorującymi. Należą do nich regulacja wartości nastawionych, uruchamianie i zatrzymywanie pomp, wyświetlanie wszystkich rzeczywistych i nastawionych temperatur, wyświetlanie poziomu wody i odpowiedniego alarmu -z konsoli systemu do krążenia pozaustrojowego (kompatybilnego z urządzeniem: typ S3/S5/C5) |  |  |  |
| Sterowanie: |
|  | z panelu własnego zarządzanie wszystkimi funkcjami sterującymi i monitorującymi: |  |  |  |
|  | Regulacja wartości nastawionych, uruchamianie i zatrzymywanie pomp, wyświetlanie wszystkich rzeczywistych i nastawionych temperatur, wyświetlanie poziomu wody i odpowiedniego alarmu |  |  |  |
|  | Z konsoli systemu do krążenia pozaustrojowego |  |  |  |
|  | Alarmy/ zabezpieczenie: |  |  |  |
|  | Rodzaje alarmów: niskiego poziomu cieczy w zbiorniku, temperatury |  |  |  |
|  | Układ zabezpieczający przed przekroczeniem temperatury powyżej 41°C. |  |  |  |
|  | Alarm zmian temperatury |  |  |  |
|  | Serwisowy/wyświetlanie kodów błędów |  |  |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany temperatury podawanej kardioplegii – Hot Shot |  |  |  |
|  | Możliwość odsysania wody z węży przyłączeniowych do zbiorników wymiennika ciepła Materac wodny grzewczy duży (dla pacjentów dorosłych) kompatybilny z urządzeniem grzewczo-chłodzącym wraz z przewodami łączącymi – 1szt. |  |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
|  | Pojemnik na lód. |  |  |  |
|  | Lampa LED |  |  |  |
|  | Półki podręczne na konsoli pompy |  |  |  |
|  | Kable, łączniki, holdery, niezbędne do prawidłowego działania systemu |  |  |  |
|  | Osłona na konsole pomp |  |  |  |
|  | Półka na dokumenty A4 ze stali nierdzewnej z uchwytem – 1szt, krzesło perfuzjonisty – 1szt. |  |  |  |
|  | Intuicyjność obsługi menu kontekstowego |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |
| Moduł systemu do autotransfuzji |
| 84. | Mobilny i modułowy zestaw (umieszczony na wózku transportowym z czterema kółkami i możliwością blokady, napęd, pompa próżniowa) |  |  |  |
| 85. | Pompa centryfugalna w urządzeniu: 1500-5600 rpm Dokładność +/- 50 rpm Możliwość wizualnej kontroli działania pompy |  |  |  |
| 86. | Pompa perystaltyczna: 10*100 ml/min (przyrosty, co 10 ml/min) oraz 25*1000 ml/min (przyrosty, co 25 ml/min) – pooperacyjnie 25*1000 ml/min (przyrosty, co 25 ml/min) – śródoperacyjnie i pooperacyjnie Dokładność +/- 8 ml/min na 150 ml/min |  |  |  |
| 87. | System pompy próżniowej zainstalowana (zintegrowana) na wózku, zasilana przez źródło zewnętrzne, obsługiwana przez ekran dotykowy urządzenia z możliwością działania, jako wolnostojąca z własnym systemem zasilania i sterowania. dwa zakresy pracy śródoperacyjny (-30/-300 mmHg oraz pooperacyjny -10/-100 mmHg) sterowanie z panelu dotykowego urządzenia możliwość wykorzystania pompy próżniowej, jako oddzielnego urządzenia |  |  |  |
| 88. | Ciekłokrystaliczny dotykowy monitor LCD TFT > 8”, z dostępem do funkcji pomocy na każdym etapie pracy urządzenia |  |  |  |
| 89. | Możliwość wykorzystania kilku programów: Śródoperacyjnego Pooperacyjnego Programy preoperacyjne odzyskujące plazme i płytki ( plazmę bogato i ubogo płytkowa w zależności od wybranego programu) Programu EMERGENCY ( trwający do 3 min przy zachowaniu HTC ok. 60%) |  |  |  |
| 90. | Funkcje automatyczne: automatyczne rozpoczęcie cyklu na podstawie objętości krwi w zbiorniku. sekwencyjne przeprowadzanie wielu cykli bez konieczności ingerencji operatora. automatyczne zakończenie przypadku: opróżniany zbiornik, dokonywana koncentracja ostatniej porcji płynu w zbiorniku i opróżniana linia RBC bez ingerencji operatora. podwojona objętość przemywania w pojedynczym cyklu. wielokrotne zwolnienie i przyspieszanie pracy wirówki w trakcie etapu przemywania danego cyklu. rozpoczynany automatycznie, gdy system wykryje, że pierwszy etap opróżniania nie zakończył się całkowitym opróżnieniem pojemnika |  |  |  |
| 91. | Programy specjalne: Program umożliwiający powrót krwi z komory pompy do zbiornika do odzysku Program umożliwiający napełnienie torby RBC przed zbiornikiem do odzysku Program umożliwiający usunięcie powietrza z torby RBC Program umożliwiający wypełnienie torby RBC i pustych linii roztworem do przemywania |  |  |  |
| 92. | System alarmów Zbiornik na krew pusty Torba do przemywania pusta Zbiornik RBC(czerwone krwinki) pełny Torba na odpady pełna |  |  |  |
| 93. | Autotest sprawności elementów systemu |  |  |  |
| 94. | Wysoki wskaźnik hematokrytu (60-65%) – w zależności od wybranego programu |  |  |  |
| 95. | Wysoki poziom (>95%) usuwania heparyny, protein , albumin, potasu – w zależności od wybranego programu |  |  |  |
| 96. | Wysoki poziom >99% usuwania tłuszczów – w programie usuwania tłuszczów |  |  |  |
| 97. | Czujniki : Hct na wyjściu i wejściu z możliwością odczytu w przypadku użycia dowolnego dedykowanego do dostarczonego aparatu zestawu do odzysku RBC RBC koncentracji czerwonych krwinek linii na odpady utraty płynu pozycji, który wykrywa właściwe umiejscowienie i zablokowanie głowicy pojemnika |  |  |  |
| 98. | Czas pojedynczego procesu poniżej 4 min. W zależności od wybranego programu |  |  |  |
| 99. | Łatwość instalacji poszczególnych zestawów |  |  |  |
| 100. | Automatyczna aplikacja linii drenów. Elektryczny klem pozwalający zdalnie ograniczyć przepływ. |  |  |  |
| 101. | Możliwość instalacji drenów w dowolnej pozycji |  |  |  |
| 102. | Możliwość gromadzenia krwi w zbiorniku bez uruchamiania programu (wykorzystanie urządzenia jako dodatkowy ssak) |  |  |  |
| 103. | Czytnik kodów kreskowych poszczególnych zestawów eksploatacyjnych |  |  |  |
| 104. | Pokrywa pompy centryfugalnej automatycznie zablokowana w trakcie pracy |  |  |  |
| 105. | Pełny zakres materiałów eksploatacyjnych Dzwony 55, 125, 175, 225 ml Standardowe zestawy: kardiochirurgiczne, do zabiegów z obfitym krwawieniem |  |  |  |
| 106. | System gromadzenia danych Dostęp do wszystkich informacji dotyczących zabiegów historycznych (pamięć 10 tys. zabiegów) Dostęp do danych bieżącego protokołu/programu |  |  |  |
| 107. | Drukarka – zintegrowana z systemem, możliwość drukowania danych w różnych konfiguracjach |  |  |  |
| 108. | Bateria w systemie gromadzenia danych bez potrzeby ładowania – okres pracy baterii 10 lat |  |  |  |
| 109. | Dostęp do funkcji POMOC na każdym etapie pracy urządzenia |  |  |  |
| 110. | Porty: 3xRS232,3xUSB,1x Ethernet, 1xRS422 |  |  |  |
| 111 | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |
| 112 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

Część nr 3

Pompy strztykawkowe oraz stacje dokujące

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany Opisać szczegółowo | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2019, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa – 50 szt. |  |  |  |
|  | Sterowana elektronicznie pompa infuzyjna 1-strzykawkowa do infuzji dożylnych i dotętniczych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego. |  |  |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2, 5, 10, 20, 30 i 50 ml różnych typów i różnych producentów, dostępnych na rynku. Opisać. |  |  |  |
|  | Strzykawka montowana od czoła pompy. |  |  |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. |  |  |  |
|  | Programowanie i sterowanie pompy przy pomocy ekranu dotykowego i klawiatury alfanumerycznej. |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy o przekątnej minimum 3". Podać. |  |  |  |
|  | Tryby infuzji: infuzja ciągła; infuzja bolusowa; infuzja profilowana (minimum 12 faz infuzji); infuzja „narastanie / utrzymanie / opadanie”. Opisać. |  |  |  |
|  | Zakres programowania prędkości infuzji: minimum 0,1÷1800 ml/godz. Podać. |  |  |  |
|  | Rozdzielczość dozowania: 0,01 ml/h do 99,99 ml/h; 0,1 ml/h do 999,9 ml/h; 1ml/h powyżej 1000 ml/h |  |  |  |
|  | Dokładność prędkości infuzji: nie gorsza niż 2%. Podać. |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. Opisać. |  |  |  |
|  | Zakres programowania dawki (objętości infuzji): minimum 0,1÷ 15000 ml. Podać. |  |  |  |
|  | Zakres programowania czasu infuzji: minimum 1÷ 10000 min. Podać. |  |  |  |
|  | Programowane parametry podaży bolusa: objętość / dawka; czas lub prędkość podaży. |  |  |  |
|  | Możliwość podania bolusa na żądanie. Opisać |  |  |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie prędkości podaży bolusa w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. |  |  |  |
|  | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka; czas lub prędkość podaży. |  |  |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, µEq, mEq, Eq, mlU, lU, klU, mlE, lE, klE, cal, kcal, J, kJ, jednostki molowe; z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie; z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie; w odniesieniu do czasu na min., godz., dobę Opisać. |  |  |  |
|  | Pompa posiadającą możliwość wgrania biblioteki leków wg indywidualnych wymogów szpitala. Usługa nieodpłatna. |  |  |  |
|  | Możliwość zapisania w bibliotece leków procedur dozowania leków, zawierających co najmniej: nazwę leku; minimum 5 koncentracji leku; prędkość dozowania; całkowitą objętość infuzji; parametry bolusa; parametry dawki indukcyjnej; limity parametrów infuzji: miękkie - ostrzegające o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów; twarde - blokujące możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu wskazówki dot. aplikacji procedury w formie notatek doradczych Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość podziału biblioteki na minimum 30 grup, dedykowanych różnym oddziałom szpitalnym. Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość podziału każdej części biblioteki dedykowanej danemu oddziałowi na minimum 30 kategorii działania leków. Opisać. |  |  |  |
|  | Pojemność biblioteki: minimum 4000 procedur dozowania leków. Opisać. |  |  | 4000 - 5000 – 1 pkt pow. 5000 – 5 pkt |
|  | Dostępność na dzień składania oferty oprogramowania komputerowego w języku polskim do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. Podać producenta i nazwę oprogramowania. |  |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji: minimum 10 poziomów. Opisać. |  |  | 10-1pkt 12-5pkt |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. Opisać. |  |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa w przypadku okluzji. |  |  |  |
|  | Informacje wyświetlane jednocześnie na kolorowym ekranie – co najmniej: nazwa leku; koncentracja leku; nazwa oddziału wybranego w bibliotece leków; prędkość infuzji; podana dawka; stan naładowania akumulatora; aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej Opisać. |  |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  |  |  |
|  | Funkcja KVO zapobiegająca powstawaniu zakrzepów we wkłuciu pacjenta. |  |  |  |
|  | System alarmów, priorytetowy. |  |  |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowane stanów alarmowych. |  |  |  |
|  | Zróżnicowane sygnały alarmowe w zależności od stopnia zagrożenia. |  |  |  |
|  | Rejestrator zdarzeń. |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci rejestratora: minimum 2000 zapisów czynności operatorskich lub alarmów wraz datą i godziną zdarzenia. Opisać. |  |  | 2000-3000 – 1 pkt pow. 3000 – 5 pkt |
|  | Możliwość instalacji pompy w oferowanych stacjach dokujących. |  |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji z blokadą automatyczną, bez konieczności przykręcania. |  |  |  |
|  | Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji. |  |  |  |
|  | Pompy mocowane w stacji niezależnie, jedna nad drugą. |  |  |  |
|  | Automatyczne przyłączenie do pompy zasilania ze stacji dokującej. |  |  |  |
|  | Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego do pompy ze stacji dokującej. |  |  |  |
|  | Wizualna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm. |  |  |  |
|  | Mocowanie pompy do statywów lub pionowych kolumn, bezpośrednio po wyjęciu pompy z oferowanej stacji dokującej, niewymagające dołączania jakichkolwiek części, w tym uchwytu mocującego. |  |  |  |
|  | Mocowanie pompy w oferowanej stacji dokującej, bezpośrednio po zdjęciu pompy ze statywu lub pionowej kolumny, niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w tym uchwytu mocującego. Opisać. |  |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą – brak potrzeby odłączania uchwytu przy instalacji pompy w oferowanej stacji dokującej. |  |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w oferowanych stacjach dokujących poprzez sieć LAN ze stacjami komputerowymi z oprogramowaniem umożliwiającym: podgląd parametrów infuzji dla każdej pompy; podgląd przebiegu infuzji w formie danych oraz graficznego wykresu dla każdej pompy; prezentację alarmów; prezentację przewidywanego czasu, po jakim należy obsłużyć pompę; prezentację graficzną rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji; archiwizację informacji o przeprowadzonych infuzjach; połączenie ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7; automatyczne wpisywanie do pomp konfiguracji oraz biblioteki leków. Opisać. |  |  |  |
|  | Dostępność na dzień składania oferty komputerowego oprogramowania w języku polskim do komunikacji poprzez sieć LAN z pompami infuzyjnymi, zainstalowanymi w stacjach dokujących i monitorowania infuzji zgodnie z wyżej przedstawionymi wymaganiami. Podać producenta i nazwę oprogramowania. |  |  |  |
|  | Zasilanie pompy (poza stacją dokującą) bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz (bez zewnętrznego zasilacza) i z wbudowanego w pompę akumulatora. |  |  |  |
|  | Maksymalny czas pracy pompy przy prędkości infuzji 5 ml/godz., przy zasilaniu z wbudowanego w pompę akumulatora: minimum 20 godzin. Podać. |  |  | 20 - 25 h – 1 pkt; pow. 25 h – 5 pkt |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnego naładowania po pełnym rozładowaniu: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. |  |  |  |
|  | Pompa odporna na impulsy defibrylacji. |  |  |  |
|  | Stopień ochrony, zapewniony przez obudowę: minimum IP22. Podać. |  |  |  |
|  | Masa pompy: nie większa niż 2,5 kg. Podać. |  |  |  |
|  | Wymiary pompy bez uchwytu mocującego (szerokość x głębokość x wysokość): nie większe niż 360mm x 170mm x 115mm. Podać. |  |  |  |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca zainstalowanie do 8-miu oferowanych pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych i/lub objętościowych w dowolnej kombinacji ilościowej. |  |  |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa odpornego na narażenia mechaniczne. Podać nazwę tworzywa. |  |  |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej. |  |  |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej bez użycia narzędzi i bez konieczności demontażu elementów pompy. |  |  |  |
|  | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji dokującej dowolnej pompy. |  |  |  |
|  | Zasilanie stacji z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |  |  |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po włożeniu pompy do stacji. |  |  |  |
|  | Stacja wyposażona w alarmową sygnalizację świetlną. |  |  |  |
|  | Stacja wyposażona w wysięgnik do zawieszenia pojemników z płynami infuzyjnymi. |  |  |  |
|  | Stacja wyposażona w uchwyt do swobodnego przenoszenia. |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania stacji do pionowych rur, kolumn, stojaków. Opisać. |  |  |  |
|  | Możliwość przyłączenia stacji dokującej do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet. |  |  |  |
|  | Masa stacji: nie większa niż 6,5 kg. Podać. |  |  |  |
|  | Wymiary stacji (szerokość x głębokość x wysokość): nie większe niż 215mm x 260mm x 1300mm. Podać. |  |  |  |
|  | Model / typ stacji – podać. |  |  |  |
|  | Pompy infuzyjne i stacje dokujące jednego producenta. |  |  |  |
|  | Komunikacja użytkownika z oferowanymi urządzeniami w języku polskim. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

Część nr 4

Łóżka elektryczne oraz szafki przyłóżkowe – 28 sztuk

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany Opisać szczegółowo | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2019 |  |  |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  |  |  |
|  | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). |  |  |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża 870x2000) |  |  |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V |  |  |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. |  |  |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-50° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  |  |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm |  |  | granica obniżenia łóżka: - do 320mm – 5 pkt. - do 350 mm – 1 pkt |
|  | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża oraz optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora. |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. |  |  |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. |  |  |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. |  |  |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. |  |  |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm |  |  |  |
|  | Szczyty łóżka o kształcie prostokąta zamkniętego z wyraźnie zaokrąglonymi krawędziami, wykonane z profilu stalowego, spłaszczonego ze stali węglowej, lakierowane proszkowo łatwo odejmowane, wypełnione wysokiej, jakości płytą HPL (o grubości min. 8 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Górna część szczytu wyposażona w metalowy uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu. |  |  | - grubość płyty HPL = 8 mm – 1 pkt. - grubość płyty HPL > 8 mm – 5 pkt. |
|  | Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, każda z barierek wyposażona w krążek odbojowy. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. |  |  |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. |  |  |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. |  |  |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka. |  |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia. |  |  |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg. |  |  | - obciążenie łóżka = 250 kg – 1 pkt > 250 kg– 5 pkt |
|  | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. |  |  |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. |  |  |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy |  |  | - 24 mce - 1 pkt. (wymagane) - 36 msc – 2 pkt. - 48 msc – 5 pkt. |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |  |  |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. |  |  |  |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. |  |  |  |
|  | Szafki trzyłóżkowe: Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji:2019 |  |  |  |
|  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). |  |  | - grubość płyty HPL = 6mm – 1 pkt. - grubość płyty HPL > 6 mm – 5 pkt. |
|  | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C. |  |  |  |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. |  |  |  |
|  | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  |  |  |
|  | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) |  |  |  |
|  | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. |  |  |  |
|  | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki |  |  |  |
|  | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. |  |  |  |
|  | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) |  |  | - regulacja blatu bocznego w zakresie wysokości: =1100 mm - 1pkt. >1100 mm – 5 pkt. |
|  | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C. |  |  | - grubość blatu HPL = 6mm – 1 pkt. - grubość blatu HPL > 6 mm – 5 pkt. |
|  | Blat boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. |  |  |  |
|  | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) |  |  |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. |  |  |  |
|  | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. |  |  |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  | - 24 mce - 1 pkt. (wymagana) - 36 msc – 2 pkt. - 48 msc – 5 pkt. |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat |  |  |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

Część nr 5

Myjnia – płuczka dezynfekcyjna – 1 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany Opisać szczegółowo | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |  |  |  |
|  | Wbudowana suszarka |  |  |  |
|  | Wyświetlacz z komunikatami tekstowymi. Komunikaty wyświetlane w języku polskim |  |  |  |
|  | Wolnostojąca |  |  |  |
|  | Podgrzewanie elektryczne |  |  |  |
|  | Zbiornik wodny zintegrowany z wytwornicą pary |  |  |  |
|  | Drzwi uchylne otwierane do przodu |  |  |  |
|  | Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego otwierania drzwi po zakończonym cyklu |  |  |  |
|  | Wbudowany kondensator oparów |  |  |  |
|  | Obudowa i komora ze stali nierdzewnej |  |  |  |
|  | Automatyczne dozowanie detergentu |  |  |  |
|  | Kontrola środków chemicznych w pojemniku |  |  |  |
|  | Miejsce na pojemniki środków chemicznych ( poj. 5 L ) w myjni, min. 1 pojemnik |  |  |  |
|  | Minimalny załadunek komory: 4 baseny i 2 kaczki lub dopuszczona inna konfiguracja basenów, kaczek wiader, misek, tac, „nerek”. |  |  |  |
|  | Możliwość mycia tacy drucianej z drobnym wyposażeniem oraz innego wyposażenia ( m.inn. miski, wiadra itp. ) |  |  |  |
|  | Min. 5 programów mycia i dezynfekcji dostępnych bezpośrednio z panelu sterującego |  |  |  |
|  | Głębokość myjni max 65 cm ( gabarytowo ) |  |  |  |
|  | Szerokość myjni max 60 cm |  |  |  |
|  | Wysokość max 170 cm |  |  |  |
|  | Zasilanie: - 230V/400V, 3 fazy, 50 Hz - 10kW - woda zimna i ciepła R1/2” - spust wody w zakresie ɸ 90-110mm |  |  |  |
|  | Możliwość zastosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów ( potwierdzenie w dokumencie od producenta myjni ) |  |  | TAK – 3 pkt NIE – 1 pkt |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |  |  |
|  | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. 3 |  |  |  |
|  | Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |
|  | Gwarancja: - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt W okresie gwarancji przeglądy wykonywane przez serwis producenta w cenie umowy. |  |  | - 24 miesiące – 1 pkt - 36 miesięcy – 3 pkt |
|  | Pełne przeszkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla personelu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury Medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy, przeszkolenie potwierdzone wydanym certyfikatem lub zaświadczeniem. |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

Część nr 6

Ssak elektryczny – 1 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany Opisać szczegółowo | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |  |  |  |
|  | Regulacja podciśnienia w zakresie od 0 do co najmniej 75 kPa |  |  |  |
|  | Bezobsługowa pompa tłokowa, niskoobrotowa |  |  |  |
|  | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia |  |  |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej (24 godz/dobę) |  |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem jako standard |  |  |  |
|  | Niski poziom hałasu (poniżej 42 dB) |  |  | 42 dB i pow. – 0 pkt. Poniżej 42 dB– 2 pkt. |
|  | Możliwość zastosowania jednorazowych pojemników o pojemności min. 2 litry |  |  |  |
|  | Mechaniczne zabezpieczenie przed przeciekaniem odzyskanych płynów |  |  |  |
|  | Wózek transportowy |  |  |  |
|  | W zestawie zbiornik do wkładów jednorazowych min. 1l i zbiornik min. 2l |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał przeszkolenia pracowników Działu Aparatury medycznej z dokonywania przeglądów sprzętu będącego przedmiotem umowy |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis

Część nr 7

Wirówka laboratoryjna – 1 szt.

Model: ……………………………………………………………………………

Producent: ……………………………………………………………………….

Rok Produkcji: ………………………………………………………………….

| Lp | Opis parametru | Spełnianie parametrów TAK/NIE | Parametr oferowany Opisać szczegółowo | Parametr oceniany - punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna z efektywnym systemem wentylacji w komorze wirowania ze stali nierdzewnej |  |  |  |
|  | Zakres regulowanej prędkości min. 200 - 5 800 RPM |  |  | 200-5 800 RPM – 1 pkt. Pow. 200-5 800 RPM – 5 pkt. |
|  | Min. RCF nie mniej niż 4 500 xg |  |  |  |
|  | Możliwość programowania na min. 5 programach parametrów wirowania: RPM/RCF, czasu wirowania |  |  | 5 program. – 1 pkt. pow.5 program. – 5 pkt. |
|  | Możliwość pracy w trybie krótkotrwałym i ciągłym |  |  |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy po skończonym wirowaniu |  |  |  |
|  | Wirówka wyposażona w 2 kompletne metalowe wirniki umożliwiające wirowanie: kątowy na min. 12 sztuk próbek o wymiarach 17/25 x 110mm, RCF nie gorsze niż 4000 xg wychyłowy na min. 4 preparaty cytodiagnostyczne z możliwością uzyskania nadsączu, RPM nie gorsze niż 2 400 |  |  | 12 próbek – 1 pkt. pow. 12 próbek – 5 pkt. 4 preparaty – 1 pkt. pow. 4 prepar. – 5 pkt. |
|  | materiały zużywalne: komplet do przygotowywania preparatów cytodiagnostycznych po 2 komplety probówek dedykowanych o wymiarach 17/25 x 110mm |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy wirników poza materiałami zużywalnymi autoklawowalne |  |  |  |
|  | Wyrób bezpieczny z blokadą pokrywy podczas wirowania, awaryjne otwieranie pokrywy, czujnik niewyważenia |  |  |  |
|  | Wymagana gwarancja – 24 miesiące - zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy. |  |  |  |
|  | Do każdego urządzenia powinny być załączone następujące dokumenty: Instrukcja w języku polskim Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. 3 Wykaz podmiotów obsługi serwisowej - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., Art. 90, ust. ust. 4 |  |  |  |

……………………………….

Data i podpis