Formularz parametrów wymaganych dla części nr 1

| Lp | Parametr wymagany | Warunek graniczny Tak/Nie Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator i jego części składowe fabrycznie nowe |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Hct, K+, Na+, Cl-/Ca++ |  |
| 3 | Parametry wyliczane: HCO3- act( aktualne stężenie wodorowęglanów), BE(B (nadmiar zawartości zasad we krwi), ctCO2 (całkowita zawartość dwutlenku węgla), O2Sat (wysycenie hemoglobiny tlenem), AnGap (luka anionowa) |  |
| 4 | Objętość próbki dla całego panelu badań nie większa niż 95 ul |  |
| 5 | Opcja automatycznej mikropróbki (objętość max 50ul) |  |
| 6 | Możliwość oznaczania we krwi pełnej i płynach dializacyjnych w surowicy, w osoczu oraz w płynach będących kontrolą jakości Zamawiający dopuszcza analizator przeznaczony do analizowania próbek krwi pełnej pobranych z następujących źródeł: krew tętnicza, żylna, włośniczkowa, płynów dializacyjnych oraz płynów kontroli jakości. |  |
| 7 | Podawanie próbek bez adapterów, bezpośrednio ze strzykawek i kapilar. Zamawiający dopuszcza analizator mający możliwość aspiracji próbki ze strzykawki, probówki i ampułki bezpośrednio oraz z kapilary z użyciem adaptera. |  |
| 8 | Detektor pęcherzyków powietrza. |  |
| 9 | Analizator przeznaczony do pracy całodobowej w systemie ciągłym – natychmiastowe przejście z trybu czuwania do pracy. Zamawiający dopuszcza analizator, który uruchamia się natychmiast po wybraniu jednego przycisku z ekranu czuwania i dla którego można zaprogramować czas automatycznego wyjścia z trybu czuwania , a po wyjściu z tego trybu automatycznie przeprowadza zaległe kalibracje. |  |
| 10 | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym. |  |
| 11 | Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta |  |
| 12 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa |  |
| 13 | Krótki czas kalibracji- 1 punktowa max. 2,5 minuty |  |
| 14 | Gazy kalibracyjne w butlach wbudowanych w aparat. Zamawiający dopuszcza analizator wykorzystujący wymienne butle z gazami kalibracyjnymi, montowane łatwo w jego bocznym panelu i pozostające w jego obrysie |  |
| 15 | Elektrody bezobsługowe, wymieniane oddzielnie, zależne od zużycia. Zamawiający dopuszcza elektrody konfekcjonowane i wymieniane oddzielnie Elektrody do pomiaru Hct, pO2 i pCO2 nie wymagające uzupełniania płynu, elektrody referencyjne, pH i elektrolitowe uzupełniane płynem w miarę potrzeby. Odbiałczanie i kondycjonowanie czujników wykonywane w ramach rutynowych procedur konserwacyjnych. |  |
| 17 | Odczynniki, kalibratory oraz kontrole w postaci płynnej – gotowe do użycia bez konieczności rekonstrukcji |  |
| 18 | Każdy odczynnik konfekcjonowany w oddzielne opakowanie umożliwiające wymianę w zależności od zużycia. Zamawiający dopuszcza analizator pracujący w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w zestawach w taki sposób, że odczynniki wchodzące w skład jednego zestawu są zużywane w takim samym stopniu i czasie |  |
| 19 | Oferowany analizator musi posiadać w oprogramowaniu system kontroli jakości, z możliwością wydruku wyników z dopuszczalnym zakresem kontroli |  |
| 20 | Analizator musi posiadać zabezpieczenie – eliminacja skrzepów – wbudowane lub zewnętrzne ( wymaga się zaoferowania i wyceny odpowiedniej ilości , do liczby badań, asortymentu pozwalającego na „wychwytywanie ”ewentualnych skrzepów). W przypadku dostania się skrzepu do analizatora, pomimo używania wyłapywaczy skrzepów, następuje wymiana uszkodzonego elementu na koszt oferenta. |  |
| 21 | Czas uzyskania wyniku dla pełnego panelu badań nie dłuższy niż 2 minuty. |  |
| 22 | Planowanie procesu konserwacyjnych. Widoczne komunikaty procesu konserwacyjnych na ekranie. |  |
| 23 | Dostarczone odczynniki muszą mieć co najmniej 6conajmiejy okres ważności. |  |
| 24 | Deklaracja zgodności CE aparatu. |  |
| 25 | Oferent dolicza odczynniki i materiały eksploatacyjne, elektrody, kontrole jakości : H, L,N ( 1x dziennie na jednym poziomie, naprzemiennie ) , kapilary sztuk 21900 ( kapilary zbilansowane heparyną litową) przeznaczony do wykonywania badań parametrów krytycznych, mieszalniki, zatyczki, do podanej ilości kapilar. Łączna ilość wykonywanych badań w przeciągu 3 lat - 21900 . |  |
| 26 | Oprogramowanie , instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 27 | Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wbudowana drukarka |  |
| 28 | Dostarczenie podczas instalacji oryginalnej instrukcji obsługi w j. polskim |  |